|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL**  **-----------------** |  | **République du Mali**  ***Un Peuple- Un But – Une Foi***  **-----------------** |
| **Direction des Finances et du Matériel**  **BP : 232 Tél. : (+223) 20 22 53 01/ 20 22 20 08** |  |  |

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES version corrigée suivant lettre n°133/DMP DSP-DB du 28 février 2022.

émis le………………………….

**pour**

**la fourniture et installation d’équipements médicaux destinés à l’amélioration du plateau technique des Hôpitaux Régionaux de Kayes, Ségou et Mopti.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Lot 1 : Fourniture et installation d’équipements médicaux destinés aux hôpitaux régionaux de Kayes, Ségou et Mopti ;
* Lot 2 : Fourniture et installation de divers équipements destinés aux hôpitaux régionaux de Kayes, Ségou et Mopti.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Appel d’Offres n°010/MSDS – SG 2022**

**Autorité contractante: Ministère de la Santé et du Développement Social.**

**Source de financement : Appui Budgétaire Sectoriel (ABS).**

**Février 2022**

# **PREMIERE PARTIE : Procédures d’appel d’offres**

## Section 0 : Avis d’Appel d’offres (AAO)

**Modèles d’Avis d’Appel d’Offres (A.A.O)**

1. Modèles d’Avis d’Appel d’Offres Ouvert – Cas sans pré-qualification 4

2. Avis d’Appel d’Offres – Cas avec pré qualification Erreur ! Signet non défini.

3. Avis d’Appel d’Offres Restreint (AAOR) Erreur ! Signet non défini.

1. Modèles d’Avis d’Appel d’Offres Ouvert – Cas sans pré-qualification

**Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)**

***Ministère de la Santé et du Développement Social***

**Appel d’offres ouvert n°010/MSDS– SG 2022, relatif à la fourniture et installation d’équipements médicaux destinés à l’amélioration du plateau technique des hôpitaux Régionaux de Kayes, Ségou et Mopti.**

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien national « L’INDEPENDANT » n°5362 du jeudi 16 décembre 2021.

1. Le Ministère de la Santé et du Développement Social a sollicité et obtenu des fonds l’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), afin de financer le PRODESS et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à la fourniture et installation d’équipements médicaux destinés à l’amélioration du plateau technique des hôpitaux Régionaux de Kayes, Ségou et Mopti -

Le Ministère de la Santé et du Développement Social sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : Fourniture et installation d’équipements médicaux destinés à l’amélioration du plateau technique des hôpitaux Régionaux de Kayes, Ségou et Mopti, repartie en deux (02) lots :

* Lot 1 : Fourniture et installation d’équipements médicaux destinés aux hôpitaux régionaux de Kayes, Ségou et Mopti ;
* Lot 2 : Fourniture et installation de divers équipements destinés aux hôpitaux régionaux de Kayes, Ségou et Mopti.

1. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50*,* et ouvert à tous les candidats éligibles.
2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de la Santé et du Développement Social et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Finances et du matériel du Ministère de la Santé et du Développement Social à N’Tominkorobougou, sise OMS, BP : 232 - Tél. : (223) 22 53 61/02 Fax : 20 23 03 25 de 08 heures à 16 heures.
3. Les exigences en matière de qualifications sont : l’expérience, la capacité financière et la capacité technique. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de Cent mille (100 000) en FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Finances et du matériel du Ministère de la Santé et du Développement Social à N’Tominkorobougou, sise OMS, BP : 232 - Tél. : (223) 22 53 61/02 Fax : 20 23 03 25). La méthode de paiement sera au comptant et espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par version physique*.*
5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Finances et du matériel du Ministère de la Santé et du Développement Social à N’Tominkorobougou, sise OMS, BP : 232 - Tél. : (223) 22 53 61/02 Fax : 20 23 03 25), au plus tard le …………………..…….. 2022 à 10 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

* Lot 1 : Cinq millions (5 000 000) F CFA ;
* Lot 2 : Deux millions (2 000 000) F CFA.

1. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
2. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le ………………………………….… 2022 à 10 heures à l’adresse suivante : Salle de conférence de la Direction des Finances et du matériel du Ministère de la Santé et du Développement Social à N’Tominkorobougou, sise OMS, BP : 232 - Tél. : (223) 22 53 61/02 Fax : 20 23 03 25).

P/Le Ministre de la Santé et du

Développement Social /PO

Le Secrétaire Général

**Aly DIOP**

***Chevalier de l’ordre National***

## Section I : Instructions aux candidats (IC)

**Table des clauses**

1. Objet du marché 8

2. Origine des fonds 8

3. Sanction des fautes commises par les candidats, soumissionnaires ou titulaires de marchés public 8

4. Conditions à remplir pour prendre part aux marchés 9

5. Qualification des candidats 11

6. Sections du Dossier d’appel d’offre 11

7. Eclaircissements apportés au Dossier d’appel d’offres 12

8. Modifications apportées au Dossier d’appel d’offre 12

9. Frais de soumission 12

10. Langue de l’offre 12

11. Documents constitutifs de l’offre 12

12. Lettre de soumission de l’offre et bordereaux des prix 13

13. Variantes 13

14. Prix de l’offre et rabais 13

15. Monnaie de l’offre 14

16. Documents attestant que le candidat est admis à concourir 14

17. Documents attestant de la conformité des Fournitures et/ou Services connexes au Dossier d’appel d’offre 14

18. Documents attestant des qualifications du Soumissionnaire 15

19. Période de validité des offres 15

20. Garantie de soumission 16

21. Forme et signature de l’offre 17

22. Cachetage et marquage des offres 17

23. Date et heure limites de remise des offres 18

24. Offres hors délai 18

25. Retrait, substitution et modification des offres 18

26. Ouverture des plis 18

27. Confidentialité 19

28. Éclaircissements concernant les Offres 19

29. Conformité des offres 20

30. Non-conformité, erreurs et omission 20

31. Examen préliminaire des offres 21

32. Examen des conditions, Évaluation technique 21

33. Évaluation des Offres 21

34. Marge de préférence 22

35. Comparaison des offres 23

36. Vérification a posteriori des qualifications du Soumissionnaire 23

37. Droit de l’Autorité contractante d’accepter l’une quelconque des offres et de rejeter une ou toutes les offres 23

38. Critères d’attribution 24

39. Droit de l’Autorité contractante de modifier les quantités au moment de l’attribution du Marché 24

40. Notification de l’attribution du Marché 24

41. Information des candidats 24

42. Signature du Marché 24

43. Notification du Marché approuvé 24

44. Garantie de bonne exécution 25

45. Recours 25

1. **Généralités**
2. Objet du marché
   1. À l’appui de l’avis d’appel d’offres indiqué dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres **(DPAO),** l’Autorité contractante, tel qu’indiqué dans les **DPAO**, publie le présent Dossier d’Appel d’Offres en vue de l’obtention des fournitures et/ou Services connexes spécifiés à la Section IV, Bordereau des quantités, calendriers de livraison, Cahier des Clauses techniques, plans, inspections et essais. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’Appel d’Offres (AO) figurent dans les **DPAO**.
   2. Tout au long du présent Dossier d’Appel d’Offres :
3. Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme écrite avec accusé de réception ;
4. Si le contexte l’exige, le singulier désigne le pluriel, et vice versa ;
5. Le terme « jour » désigne un jour calendaire, sauf indication contraire ;

Le terme « Services Connexes » désigne les services afférents à la fourniture des biens, tels que l’assurance, l’installation, la formation et la maintenance initiale, ainsi que toute obligation analogue du Titulaire dans le cadre du marché.

1. Origine des fonds

L’origine des fonds budgétisés pour le financement du Marché faisant l’objet du présent appel d’offres est indiquée dans les **DPAO.**

1. Sanction des fautes commises par les candidats, soumissionnaires ou titulaires de marchés publics
   1. La République du Mali exige de la part des candidats, soumissionnaires et titulaires de ses marchés publics, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. Conformément à l’article 128 du CMP, des sanctions peuvent être prononcées par le « Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) » à l'égard des candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés en cas de violations aux règles de passation des marchés publics commises par les intéressés. Est passible de telles sanctions le candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire qui :
2. octroie ou promet d’octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ;
3. participe à des pratiques de collusion entre candidats afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l’autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte ;
4. a influé sur le mode de passation du marché ou sur la définition des prestations de façon à bénéficier d'un avantage indu ;
5. a fourni délibérément dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ;
6. établit des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ;
7. a bénéficié de pratiques de fractionnement ou de toute autre pratique visant sur le plan technique à influer sur le contenu du dossier d’appel d’offres ;
8. recourt à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ;
9. tente d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions d’attribution, y compris en proposant tout paiement ou avantage indu ;
10. est reconnu coupable d’un manquement à ses obligations contractuelles lors de l’exécution de contrats antérieurs à la suite d’une décision d’une juridiction nationale devenue définitive.
    1. Les violations commises sont constatées par le Comité de Règlement des Différends qui diligente toutes enquêtes nécessaires et saisit toutes autorités compétentes. Sans préjudice de poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par l'autorité contractante les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :
11. confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures de passation de marchés auxquelles il a participé ;
12. exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics et de délégations de service public pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise. Ces sanctions doivent être mise en œuvre conformément à l’article 128 du CMP.
    1. En cas de collusion établie par le Comité de Règlement des Différends, ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du capital de l’entreprise contrevenante, ou dont l’entreprise contrevenante possède la majorité du capital.
    2. Lorsque les violations commises sont établies après l'attribution d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné.
    3. Le contrevenant dispose d'un droit de recours devant la Section Administrative de la Cour Suprême à l'encontre des décisions du Comité de Règlement des Différends. Ce recours n'est pas suspensif de la procédure de passation
13. Conditions à remplir pour prendre part aux marchés
    1. Si le présent Appel d’Offres a été précédé d’un avis de pré qualification, tel que renseigné dans les DPAO, seuls les candidats qui se sont vus notifier qu’ils étaient pré qualifiés sont autorisés à soumissionner ; dans le cas contraire, les candidats doivent remplir les conditions de qualification en application de la Clause 5 ci-après.
    2. Les candidats peuvent être des personnes physiques, des personnes morales ou toute combinaison entre elles avec une volonté formelle de conclure une convention de groupement ou ayant conclu une telle convention de groupement. Le groupement peut être conjoint ou solidaire. Toutefois, en cas de groupement, sauf stipulation contraire dans les DPAO ou dans la convention de groupement, toutes les parties membres sont solidairement responsables. Les candidats doivent fournir tout document que l’Autorité contractante peut raisonnablement exiger, établissant à la satisfaction de celle-ci qu’ils continuent d’être admis à concourir. En tout état cause, la mise en œuvre des règles relatives aux groupements doit être conforme à l’article 31 du CMP.
    3. Ne sont pas admises à concourir les personnes physiques ou morales :
14. qui sont en état de faillite personnelle, de cessation d’activités, de liquidation ou de redressement judiciaire, ou dans toute situation analogue de même nature ; ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes morales en état de redressement judiciaire autorisées à poursuivre leurs activités par une décision de justice ;
15. qui sont exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice devenue définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) ;
16. toute personne morale sous le couvert de laquelle une personne physique exclue des procédures de passation des marchés publics ou de délégation de service public en application d’une décision visée au paragraphe b) ci-dessus agirait pour se soustraire à cette exclusion ;
17. les entreprises dont les exploitants ou dirigeants ont été condamnés en raison de leur participation à une action concertée, convention, entente expresse ou tacite ou coalition ;
18. qui se trouve en situation de conflit d’intérêt, notamment (i) les personnes physiques avec lesquelles ou les personnes morales dans lesquelles les membres de l'autorité contractante, de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ou ses services déconcentrés, la personne responsable du marché ou les membres de la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres possèdent des intérêts financiers ou personnels de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ; ou (ii) les personnes physiques ou morales affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation.
19. Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux membres de groupement et aux sous-traitants. [NB : Conformément à l’article 32 du CMP, seule la sous-traitance des marchés de travaux et de services sont autorisées].
    1. Un candidat ne peut se trouver en situation de conflit d’intérêt. Tout candidat se trouvant dans une situation de conflit d’intérêt sera disqualifié*.* Un candidat (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du candidat) sera considéré comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :
20. est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des prescriptions techniques et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou
21. se trouve dans les situations de conflit d’intérêt prévues à l’alinéa 4.3 e) ci-dessus ; ou
22. présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 13 des IC, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre. Un Soumissionnaire qui présente plusieurs offres ou qui participe à plusieurs offres (à l’exception des variantes présentées en vertu de la Clause 13 des IC) provoquera la disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé ; ou
23. S’il est affilié à une firme ou entité que l’Autorité contractante a recruté, ou envisage de recruter, pour participer au contrôle de travaux dans le cadre du Marché.
24. Qualification des candidats
    1. Les candidats doivent remplir les conditions de qualification juridiques et disposer des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché public, tel que renseigné dans les DPAO.
25. **Contenu du Dossier d’Appel d’Offres**
26. Sections du Dossier d’appel d’offres
    1. Le DAO comprend les parties 1 ; 2 et 3, qui incluent toutes les sections dont la liste figure ci-après. Il doit être lu en conjonction avec tout additif éventuel, émis conformément à la clause 8 des IC.

**PREMIÈRE PARTIE : Procédures d’appel d’offres**

* Section I. Instructions aux candidats (IC)
* Section II. Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO)
* Section III. Formulaires de soumission

**DEUXIÈME PARTIE : Conditions d’Approvisionnement des fournitures**

* Section IV. Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahier des Clauses techniques. Plans et Inspections et Essais

**TROISIÈME PARTIE : Marché**

* Section V. Cahier des Clauses administratives générales (CCAG)
* Section VI. Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP)
* Section VII. Formulaires du Marché
  1. L’Avis d’Appel d’Offres publié par l’Autorité contractante ne fait pas partie du Dossier d’Appel d’Offres.
  2. L’Autorité contractante ne peut être tenu responsable de l’intégrité du Dossier d’appel d’offres et de ses additifs, s’ils n’ont pas été obtenus directement de lui.
  3. Le Candidat doit examiner l’ensemble des instructions, formulaires, conditions et prescriptions techniques figurant dans le Dossier d’appel d’offres. Il lui appartient de fournir tous les renseignements et documents demandés dans le Dossier d’appel d’offres. Toute carence à cet égard peut entraîner le rejet de son offre.

1. Éclaircissements apportés au Dossier d’appel d’offres
   1. Un candidat éventuel désirant des éclaircissements sur les documents devra contacter l’Autorité contractante par écrit, à l’adresse de l’Autorité contractante indiquée dans les DPAO. L’Autorité contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres. Elle adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée mais sans en identifier l’auteur) à tous les candidats éventuels qui auront obtenu le DAO directement auprès d’elle. Au cas où l’Autorité contractante jugerait nécessaire de modifier le DAO suite aux demandes d’éclaircissements, elle le fera conformément à la procédure stipulée à la clause 8 et à l’alinéa 23.2 des IC.
2. Modifications apportées au Dossier d’appel d’offres
   1. L’Autorité contractante peut au plus tard dix (10) jours ouvrables, avant la date limite de remise des offres, modifier le DAO en publiant un additif.
   2. Tout additif publié sera considéré comme faisant partie intégrante du DAO et sera communiqué par écrit à tous ceux qui ont obtenu le DAO directement de l’Autorité contractante.

Afin de laisser aux candidats un délai raisonnable pour prendre en compte l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité contractante peut, à sa discrétion, reporter la date limite de remise des offres conformément à l’alinéa 23.2 des IC.

1. **Préparation des offres**
2. Frais de soumission
   1. Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement et l’issue de la procédure d’appel d’offres.
3. Langue de l’offre
   1. L’offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la soumission, échangés entre le Candidat et l’Autorité contractante seront rédigés dans la langue française. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Soumissionnaire dans le cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction dans la langue française, auquel cas, aux fins d’interprétation de l’offre, ladite traduction fera foi.
4. Documents constitutifs de l’offre
   1. L’offre comprendra les documents suivants :
5. La lettre de soumission de l’offre et les bordereaux de prix applicables, remplis conformément aux dispositions des clauses 12, 14, et 15 des IC ;
6. la garantie de soumission établie conformément aux dispositions de la clause 20 des IC ;
7. la confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de la clause 21.2 des IC ;
8. les documents attestant, conformément aux dispositions de la clause 16 des IC, que le Soumissionnaire est admis à concourir, incluant le Formulaire de Renseignements sur le Soumissionnaire, et le cas échéant, les Formulaires de Renseignements sur les membres du groupement ;
9. les documents attestant, conformément aux dispositions des clauses 18 et 30 des IC, que les Fournitures et Services connexes sont conformes aux exigences du DAO ;
10. les documents attestant, conformément aux dispositions de la clause 18 des IC, que le Soumissionnaire possède les qualifications requises pour exécuter le Marché si son offre est retenue ; et
11. tout autre document stipulé dans les DPAO.
12. Lettre de soumission de l’offre et bordereaux des prix
    1. Le Candidat soumettra son offre en remplissant le formulaire fourni à la Section III, Formulaires de soumission, sans apporter aucune modification à sa présentation, et aucun autre format ne sera accepté. Toutes les rubriques doivent être remplies de manière à fournir les renseignements demandés ;
    2. Le Candidat fournira les bordereaux des prix pour les Fournitures et Services connexes, à l’aide des formulaires appropriés figurant à la Section III, Formulaires de soumission.
13. Variantes
    1. Les variantes ne seront pas considérées sauf indication contraire dans les DPAO. Dans ce cas, seule la variante du Soumissionnaire ayant proposé l´offre de base évaluée la moins disante sera prise en considération.
14. Prix de l’offre et rabais
    1. Les prix et rabais indiqués par le Candidat sur le formulaire de soumission et les bordereaux de prix seront conformes aux stipulations des clauses 14.2 à 14.9 ci-après.
    2. Tous les lots et articles figurant sur la liste des Fournitures et Services connexes devront être énumérés et leur prix devra figurer séparément sur les bordereaux de prix ;
    3. Le prix à indiquer sur la lettre de soumission de l’offre sera le prix TTC de l’offre ;
    4. Le Candidat indiquera tout rabais inconditionnel et la méthode d’application dudit rabais dans la lettre de soumission de l’offre ;
    5. Les termes « EXW, CIF, CIP, DDP » et autres termes analogues seront régis par les règles prescrites dans la dernière édition d’Incoterms publiée par la Chambre de Commerce internationale à la date de l’appel d’offres ;
    6. Les prix seront indiqués comme requis dans chacun des bordereaux des prix fournis à la Section III, Formulaires de soumission. Les prix proposés dans les formulaires de bordereaux des prix pour les Fournitures et/ou Services connexes, seront présentés de la manière suivante, sauf stipulation contraire figurant dans les DPAO :
15. Pour les Fournitures : le prix des fournitures DDP Rendu Droits acquittés (lieu de destination convenu spécifié dans les DPAO) y compris tous les droits de douanes, taxes sur les ventes ou autres déjà payés ou à payer ;
16. Pour les Services connexes, lorsque de tels Services connexes sont requis dans la Section V : Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahier des Clauses techniques, plans, inspections et essais : le prix de chaque élément faisant partie des Services connexes (taxes applicables comprises) ;
    1. Pour les marchés dont le délai d’exécution est inférieur à 18 mois, les prix proposés doivent être fermes pendant toute la durée d’exécution du Marché par le Titulaire et ne pourront varier en aucune manière, sauf stipulation contraire figurant dans les DPAO. Une offre assortie d’une clause de révision des prix sera considérée comme non conforme et sera écartée, en application de la clause 29 des IC.
    2. Pour les marchés dont le délai d’exécution est supérieur à 18 mois, le prix doit être révisable. Il peut alors être modifié durant l’exécution des prestations aux conditions expressément prévues par le marché en vertu d’une clause de révision du prix stipulée au CCAP et au marché par application des indices de prix officiels nationaux et, le cas échéant, étrangers.
    3. Le montant d'un marché à prix ferme est actualisable pour tenir compte des variations de coûts entre la date limite initiale de validité des offres et la date du début de l’exécution du marché, en appliquant au montant d'origine de l'offre la formule d'actualisation stipulée par le CCAP.
    4. La clause 1.1 peut prévoir que l’appel d’offres soit lancé pour un seul marché (lot) ou pour un groupe de marchés (lots). Sauf indication contraire dans les DPAO, les prix indiqués devront correspondre à la totalité des articles de chaque lot, et à la totalité de la quantité indiquée pour chaque article. Les Soumissionnaires désirant offrir une réduction de prix en cas d’attribution de plus d’un marché spécifieront les réductions applicables à chaque groupe de lots ou à chaque marché du groupe de lots. Les réductions de prix ou rabais accordés seront proposés conformément à l’alinéa 14.4, à la condition toutefois que les offres pour tous les lots soient soumises et ouvertes en même temps.
17. Monnaie de l’offre
    1. Les prix seront indiqués en FCFA, sauf stipulation contraire figurant dans les **DPAO**.
    2. L’attributaire pourra être tenu de soumettre une décomposition des prix forfaitaires ou, le cas échéant un sous-détail des prix unitaires conformément aux dispositions y relatives du **CCAG**.
18. Documents attestant que le candidat est admis à concourir

16.1 Pour établir qu’il est admis à concourir en application des dispositions de la clause 4 des IC, le Candidat devra remplir la lettre de soumission de l’offre (Section III, Formulaires types de soumission de l’offre).

1. Documents attestant de la conformité des Fournitures et/ou Services connexes au Dossier d’appel d’offres
   1. Pour établir la conformité des Fournitures et/ou Services connexes au DAO, le Soumissionnaire fournira dans le cadre de son offre les preuves écrites que les fournitures se conforment aux prescriptions techniques et normes spécifiées à la Section IV.
   2. Les preuves écrites peuvent revêtir la forme de prospectus, dessins ou données et comprendront une description détaillée des principales caractéristiques techniques et de performance des Fournitures et/ou Services connexes, démontrant qu’ils correspondent pour l’essentiel aux spécifications et, le cas échéant une liste des divergences et réserves par rapport aux dispositions de la Section IV.
   3. Le Candidat fournira également une liste donnant tous les détails, y compris les sources d’approvisionnement disponibles et les prix connexes des pièces de rechange, outils spéciaux, etc., nécessaires au fonctionnement correct et continu des fournitures depuis le début de leur utilisation par l’Autorité contractante et pendant la période précisée aux DPAO.
   4. Les normes qui s’appliquent aux modes d’exécution, procédés de fabrication, équipements et matériels, ainsi que les références à des noms de marque ou à des numéros de catalogue spécifiés par l’Autorité contractante ne sont mentionnés qu’à titre indicatif et n’ont nullement un caractère restrictif. Le Candidat peut leur substituer d’autres normes de qualité, noms de marque et/ou d’autres numéros de catalogue, pourvu qu’il établisse à la satisfaction de l’Autorité contractante que les normes, marques et numéros ainsi substitués sont substantiellement équivalents ou supérieurs aux prescriptions techniques.
2. Documents attestant des qualifications du Soumissionnaire
   1. Les documents que le Candidat fournira pour établir qu’il possède les qualifications requises pour exécuter le Marché si son offre est acceptée, établiront, à la satisfaction de l’Autorité contractante, que :
3. si requis par les DPAO, le Candidat qui ne fabrique ou ne produit pas les Fournitures qu’il offre, soumettra une Autorisation du Fabriquant ou du Distributeur Agréé, en utilisant à cet effet le formulaire type inclus dans la Section III, pour attester du fait qu’il a été dûment autorisé par le fabriquant, le producteur ou le Distributeur Agréé des Fournitures pour fournir ces dernières au Mali ;
4. si requis par les DPAO, au cas où il n’est pas présent au Mali, le Candidat est ou sera (si son offre est acceptée) représenté par un agent équipé et en mesure de répondre aux obligations contractuelles de l’Attributaire en matière de spécifications techniques, d’entretien, de réparations et de fournitures de pièces détachées.
5. le Candidat remplit chacun des critères de qualification spécifiés à la Clause 5 des IC.
6. Période de validité des offres
   1. Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans les DPAO après la date limite de soumission fixée par l’Autorité contractante. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée comme non conforme et rejetée par l’Autorité contractante ;
   2. Exceptionnellement, avant l’expiration de la période de validité des offres, l’Autorité contractante peut demander aux candidats de proroger la durée de validité de leurs offres. La demande et les réponses seront formulées par écrit. La validité de la garantie de soumission sera prolongée pour une durée correspondante. Un Candidat peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre sa garantie. Un Candidat qui consent à cette prorogation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire, sous réserve des dispositions de l’alinéa 14.9 des IC.
7. Garantie de soumission
   1. Le Candidat fournira une garantie de soumission qui fera partie intégrante de son offre, comme spécifié dans les DPAO.
   2. La garantie de soumission sera libellée en FCFA ou une monnaie librement convertible pour le montant spécifié aux DPAO et devra :
8. au choix du Candidat, être sous l’une des formes ci- après : (i) une lettre de crédit irrévocable, ou (ii) une garantie bancaire provenant d’une institution bancaire agréée par le Ministre chargé des Finances, ou (iii) une garantie émise par une institution habilitée à émettre des garanties par le Ministre chargé des Finances, ou (iv) un chèque de banque ;
9. provenir d’une institution de bonne réputation au choix du Candidat établie dans un pays satisfaisant aux critères d’origine. Si l’institution d’émission de la garantie de soumission est étrangère, elle devra avoir un correspondant local agréé par le Ministre chargé des Finances permettant d’appeler la garantie ;
10. être conforme au formulaire de garantie de soumission figurant à la Section III ;
11. être payable immédiatement, sur demande écrite formulée par l’Autorité contractante dans le cas où les conditions énumérées à l’alinéa 20.5 des IC sont invoquées ;
12. être soumise sous la forme d’un document original ; une copie ne sera pas admise ;
13. demeurer valide pendant trente (30) jours après l’expiration de la durée de validité de l’offre, y compris si la durée de validité de l’offre est prorogée selon les dispositions de l’alinéa 19.2 des IC.
    1. Toute offre non accompagnée d’une garantie de soumission, selon les dispositions de l’alinéa 20.1 des IC, sera écartée par l’Autorité contractante comme étant non conforme.
    2. Les garanties de soumission des Candidats non retenus leur seront restituées le plus rapidement possible après que l’Autorité contractante aura pris la décision d’attribution du marché.
    3. La garantie de soumission peut être saisie :
14. si le Candidat retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans la lettre de soumission de son offre, sous réserve des dispositions de l’alinéa 19.2 des IC ; ou
15. s’agissant du Candidat retenu, si ce dernier :
16. n’accepte pas les corrections apportées à son offre pendant l’évaluation et la comparaison des offres en application de la clause 30.4 des IC ;
17. manque à son obligation de signer le Marché en application de la clause 42 des IC ;
18. manque à son obligation de fournir la garantie de bonne exécution en application de la clause 44 des IC ;
    1. La garantie de soumission d’un groupement d’entreprises doit être au nom du groupement qui a soumis l’offre. Si un groupement n’a pas été formellement constitué lors du dépôt de l’offre, la garantie de soumission d’un groupement d’entreprises doit être au nom de tous les futurs membres du groupement.
19. Forme et signature de l’offre
    1. Le Candidat préparera un original des documents constitutifs de l’offre tels que décrits à la clause 11 des IC, en indiquant clairement la mention « ORIGINAL ». Par ailleurs, il soumettra le nombre de copies de l’offre indiqué dans les DPAO, en mentionnant clairement sur ces exemplaires « COPIE ». En cas de différences entre les copies et l’original, l’original fera foi.
    2. L’original et toutes copies de l’offre seront dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile ; ils seront signés par une personne dûment habilitée à signer au nom du Candidat. Cette habilitation consistera en une confirmation écrite qui sera jointe au Formulaire de renseignements sur le Candidat qui fait partie de la Section III. Le nom et le titre de chaque personne signataire de l’habilitation devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché. Toutes les pages de l’offre, à l’exception des publications non modifiées, seront paraphées par la personne signataire de l’offre.
    3. Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, devra être signé ou paraphé par la personne signataire de l’offre.
20. **Remise des Offres et Ouverture des plis**
21. Cachetage et marquage des offres
    1. Les offres peuvent toujours être soumises par courrier ou déposées en personne. Le Candidat devra placer l’original de son offre et chacune de ses copies, y compris les variantes éventuellement autorisées en application de la clause 13 des IC, dans des enveloppes séparées et cachetées, portant la mention « ORIGINAL » ou « COPIE », selon le cas. Toutes ces enveloppes seront elles-mêmes placées dans une même enveloppe extérieure cachetée.
    2. Cette enveloppe extérieure devra :
22. être adressées à l’Autorité contractante conformément à l’alinéa 23.1 des IC ;
23. comporter l’identification de l’appel d’offres indiqué à l’alinéa 1.1 des IC, et toute autre identification indiquées dans les DPAO ;
24. comporter la mention « À N’OUVRIR QU’EN SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS » en application de l’alinéa 26.1 des IC.
    1. Les enveloppes intérieures devront comporter le nom et l’adresse du Candidat.
    2. Si les enveloppes ne sont pas cachetées et marquées comme stipulé, l’Autorité contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.
25. Date et heure limites de remise des offres
    1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité contractante à l’adresse indiquée dans les DPAO et au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans lesdites DPAO.
    2. L’Autorité contractante peut, si elle le juge nécessaire, reporter la date limite de remise des offres en modifiant le Dossier d’appel d’offres en application de la clause 8 des IC, auquel cas, tous les droits et obligations de l’Autorité contractante et des candidats régis par la date limite antérieure seront régis par la nouvelle date.
26. Offres hors délai
    1. L’Autorité contractante n’examinera aucune offre arrivée après l’expiration du délai de remise des offres, conformément à la clause 23 des IC. Toute offre reçue par l’Autorité contractante après la date et l’heure limites de dépôt des offres sera déclarée hors délai, écartée et renvoyée au Candidat sans avoir été ouverte.
27. Retrait, substitution et modification des offres
    1. Un candidat peut retirer, remplacer, ou modifier son offre après l’avoir déposée, par voie de notification écrite conformément à la clause 22 des IC, dûment signée par un représentant habilité, assortie d’une copie de l’habilitation (pouvoir) en application de l’alinéa 21.2 des IC (sauf pour ce qui est des notifications de retrait pour lesquelles des copies ne sont pas nécessaires). La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Toutes les notifications doivent être:
28. délivrées en application des clauses 21 et 22 des IC (sauf pour ce qui est des notifications de retrait qui ne nécessitent pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement, selon le cas, la mention « RETRAIT », « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION » ; et
29. reçues par l’Autorité contractante avant la date et l’heure limites de remise des offres conformément à la clause 23 des IC.
    1. Les offres dont les Candidats demandent le retrait en application de l’alinéa 26.1 leur seront renvoyées sans avoir être ouvertes.
    2. Aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et l’heure limites de dépôt des offres et la date d’expiration de la validité spécifiée par le Candidat sur le formulaire d’offre, ou d’expiration de toute période de prorogation.
30. Ouverture des plis
    1. La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres de l’Autorité contractante procédera à l’ouverture des plis en public à la date, à l’heure et à l’adresse indiquées dans les DPAO. Il sera demandé aux représentants des Candidats présents de signer un registre attestant de leur présence.
    2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Si l’enveloppe marquée « RETRAIT » ne contient pas le pouvoir confirmant que la signature est celle d’une personne autorisée à représenter le Candidat, le retrait ne sera pas autorisé et l’offre correspondante sera ouverte. Aucun retrait d’offre ne sera autorisé si la notification correspondante ne contient pas une habilitation valide du signataire à demander le retrait et n’est pas lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « OFFRE DE REMPLACEMENT » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée sans avoir été ouverte au Candidat. Aucun remplacement d’offre ne sera autorisé si la notification correspondante ne contient pas une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et n’est pas lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « MODIFICATION » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. Aucune modification d’offre ne sera autorisée si la notification correspondante ne contient pas une habilitation valide du signataire à demander la modification et n’est pas lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite considérées.
    3. Toutes les autres enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom de chaque Candidat annoncé à haute voix, ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le montant de l’offre par lot le cas échéant, y compris tout rabais et toutes variantes éventuelles, l’existence d’une garantie de soumission, et tout autre détail que la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation. Aucune offre ne sera écartée à l’ouverture des plis, exceptées les offres hors délai en application de l’alinéa 24.1 des IC. Toutes les pages de la soumission et des Bordereaux de prix seront visées par un minimum de trois membres de la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres présents à la cérémonie d’ouverture.
    4. Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, consignant les informations lues à haute voix. Un exemplaire du procès-verbal sera remis à tous les Candidats, ayant soumis une offre dans les délais, qui en font la demande.
31. **Évaluation et comparaison des offres**
32. Confidentialité
    1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des Candidats, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux Candidats ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.
    2. Toute tentative faite par un Candidat pour influencer l’Autorité contractante lors de l’examen, de l’évaluation, de la comparaison des offres et de la vérification de la qualification des Candidats ou lors de la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.
    3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 27.2, entre le moment où les plis seront ouverts et celui où le Marché sera attribué, si un Candidat souhaite entrer en contact avec l’Autorité contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.
33. Éclaircissements concernant les Offres
    1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification de la qualification des Candidats, l’Autorité contractante a toute latitude pour demander à un Candidat des éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement apporté par un Candidat autrement qu’en réponse à une demande de l’Autorité contractante ne sera pris en compte. La demande d’éclaircissement de l’Autorité contractante, comme la réponse apportée, seront formulées par écrit. Aucune modification de prix ni aucun changement substantiel de l’offre ne seront demandés, offerts ou autorisés, si ce n’est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par l’Autorité contractante lors de l’évaluation des offres en application de la clause 30 des IC.
34. Conformité des offres
    1. L’Autorité contractante établira la conformité de l’offre sur la base de son seul contenu.
    2. Une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d’appel d’offres, sans divergence, réserve ou omission substantielles. Les divergences ou omissions substantielles sont celles :
35. si elles étaient acceptées,
36. limiteraient de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des prestations spécifiées dans le Marché ; ou
37. limiteraient, d’une manière substantielle et non conforme au Dossier d’appel d’offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou les obligations du Candidat au titre du Marché ; ou
38. dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres Candidats ayant présenté des offres conformes pour l’essentiel.
    1. L’Autorité contractante écartera toute offre qui n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’appel d’offres et le Candidat ne pourra pas par la suite la rendre conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve ou omission substantielle constatée.
39. Non-conformité, erreurs et omissions
    1. Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence substantielle par rapport aux conditions de l’appel d’offres.
    2. Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante peut demander au Candidat de présenter, dans un délai raisonnable, les informations ou la documentation nécessaire pour remédier à la non-conformité ou aux omissions non essentielles constatées dans l’offre en rapport avec la documentation demandée. Pareille omission ne peut, en aucun cas, être liée à un élément quelconque du prix de l’offre. Le Candidat qui ne ferait pas droit à cette demande peut voir son offre écartée.
    3. Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante :
40. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de l’Autorité contractante, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;
41. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et
42. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.
    1. Si le Candidat ayant présenté l’offre conforme évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en terme monétaires n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie de soumission pourra être saisie.
43. Examen préliminaire des offres
    1. L’Autorité contractante examinera les offres pour s’assurer que tous les documents et la documentation technique demandés à la clause 11 des IC ont bien été fournis et sont tous complets.
    2. L’Autorité contractante confirmera que les documents et renseignements ci-après sont inclus dans l’offre. Au cas où l’un quelconque de ces documents ou renseignements manquerait, l’offre sera rejetée :
44. le formulaire de soumission de l’offre, conformément à l’alinéa 12.1 des IC ;
45. le bordereau des prix, conformément à l’alinéa 12.2 des IC ;
46. le pouvoir habilitant le signataire à engager le Candidat, conformément à l’alinéa 21.2 des IC ;
47. la garantie de soumission conformément à la clause 20 des IC ;
48. tout autre document stipulé dans les DPAO.
49. Examen des conditions, Évaluation technique
    1. L’Autorité contractante examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le CCAG et le CCAP ont été acceptées par le Candidat sans divergence ou réserve substantielle.
    2. L’Autorité contractante évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause 17 des IC pour confirmer que toutes les stipulations de la Section IV : Bordereau des quantités, calendrier de livraison, Cahier des Clauses techniques, Plans et Inspections et Essais du DAO, sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.
    3. Si, après l’examen des termes et conditions de l’appel d’offres et l’évaluation technique, l’Autorité contractante établit que l’offre n’est pas conforme pour l’essentiel en application de la clause 29 des IC, elle écartera l’offre en question.
50. Évaluation des Offres
    1. L’Autorité contractante évaluera chacune des offres dont il aura établi, à ce stade de l’évaluation, qu’elle était conforme pour l’essentiel.
    2. Pour évaluer une offre, l’Autorité contractante n’utilisera que les critères et méthodes définis dans la présente clause à l’exclusion de tous autres critères et méthodes.
    3. Pour évaluer une offre, l’Autorité contractante prendra en compte les éléments ci-après :
51. Le mode d’évaluation, par article ou par lot, comme indiqué dans les DPAO, et le prix de l’offre indiqué suivant les dispositions de la clause 14 des IC ;
52. les ajustements apportés au prix pour corriger les erreurs arithmétiques en application de l’alinéa 30.3 des IC :
53. les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application de l’alinéa 14.4 des IC ;
54. les ajustements, comme indiqué dans les DPAO, résultant de l’utilisation des facteurs d’évaluation, des méthodes et critères sélectionnés ;
55. les ajustements imputables à l’application d’une marge de préférence, le cas échéant, conformément à la clause 34 des IC ;
56. Critères spécifiques additionnels (Préciser dans les DPAO).
    1. Pour évaluer le montant de l’offre, l’Autorité contractante peut devoir prendre également en considération des facteurs autres que le prix de l’offre indiqué en application de la clause 14 des IC, dont les caractéristiques, la performance des Fournitures et Services connexes et leurs conditions d’achat. Les facteurs retenus, le cas échéant, seront exprimés en termes monétaires de manière à faciliter la comparaison des offres, sauf spécification contraire indiquée aux DPAO. Les facteurs à utiliser et la méthode d’application seront comme indiqué à l’alinéa 33.3 (d) des IC.
    2. Si cela est prévu dans les DPAO, le présent DAO autorise les Candidats à indiquer séparément leurs prix pour différents lots, et permet à l’Autorité contractante d’attribuer un ou plusieurs lots à plus d’un Candidat. La méthode d’évaluation pour déterminer la combinaison d’offres la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, compte tenu de tous rabais offerts dans la lettre de soumission de l’offre, sera précisée dans les DPAO.
57. Marge de préférence
    1. Si les DPAO le prévoient, l’Autorité contractante accordera dans la comparaison des offres évaluées une marge de préférence aux fournitures originaires des pays membres de l'UEMOA, par rapport aux fournitures originaires des pays de droit non communautaire conformément aux procédures ci-après.
    2. Pour l’octroi d’une marge de préférence aux fournitures originaires de l’Espace UEMOA, l’Autorité contractante classera l’offre dans l’un des deux groupes ci-après :
58. **Groupe A : les offres proposant des fournitures originaires de l’Espace UEMOA.** Si le Candidat établit à la satisfaction de l’Autorité contractante : (i) que le coût de la main d’œuvre, des matières premières et des composants d'origine communautaire UEMOA représentent plus de trente pour cent (30%) du prix hors taxes des fournitures offertes, et (ii) que l’établissement dans lequel ces fournitures seront fabriquées ou assemblées, fabrique ou assemble des fournitures identiques au moins depuis la date de la remise des offres;
59. **Groupe B : toutes les autres offres** ne respectant pas les conditions ci-dessus exposées**.**

Pour faciliter cette classification par l’Autorité contractante, le Candidat devra fournir dans son offre, toutes justifications nécessaires au classement de son offre dans le Groupe A.

* 1. L’Autorité contractante examinera d’abord les offres pour vérifier dans quel groupe les candidats auront classé leur offre en préparant leurs soumissions. Il confirmera ou modifiera ce classement si besoin est.
  2. Toutes les offres évaluées de chaque groupe seront ensuite comparées entre elles, pour déterminer quelle est l’offre évaluée la moins disante de chaque groupe. L’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires de chaque groupe sera ensuite comparée avec l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires des autres groupes. Si, de cette comparaison, il ressort qu’une offre du Groupe A est l’offre évaluée la moins disante, le Soumissionnaire qui l’a présentée se verra attribuer le marché.
  3. Si, à la suite de la comparaison qui précède, l’offre évaluée la moins disante fait partie du Groupe B, cette offre du Groupe B sera de nouveau comparée à l’offre évaluée la moins disante du Groupe A, après qu’on ait ajouté au prix évalué des fournitures importées proposées dans l’offre la moins-disante du Groupe B, et aux seules fins de cette comparaison supplémentaire, un taux maximal de 15 % du prix de l’offre de ces fournitures.
  4. Si l’offre du Groupe A est, dans cette comparaison supplémentaire, l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, elle sera retenue. Sinon, l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires du Groupe B, par application des dispositions de l’alinéa 34.5 ci-dessus sera retenue.

1. Comparaison des offres
   1. L’Autorité contractante comparera toutes les offres substantiellement conformes pour déterminer l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, en application de la clause 33 des IC.
2. Vérification a posteriori des qualifications du Soumissionnaire
   1. L’Autorité contractante s’assurera que le Candidat retenu pour avoir soumis l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires et substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, possède bien les qualifications requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante. L’Autorité contractante se réserve le droit d’accepter des déviations mineures par rapport aux exigences de qualification si elles n’affectent pas matériellement la capacité d’un Candidat à exécuter le marché.
   2. Cette détermination sera fondée sur l’examen des pièces attestant les qualifications du Candidat et soumises par lui en application de la clause 18 des IC.
   3. L’attribution du Marché au Candidat est subordonnée à l’issue positive de cette détermination. Au cas contraire, l’offre sera rejetée et l’Autorité contractante procédera à l’examen de la seconde offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires afin d’établir de la même manière si le Candidat est capable d’exécuter le Marché de façon satisfaisante.
3. Droit de l’Autorité contractante d’accepter l’une quelconque des offres et de rejeter une ou toutes les offres
   1. L’Autorité contractante se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute offre, et d’annuler la procédure d’appel d’offres et d’écarter toutes les offres à tout moment avant l’attribution du Marché, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des Candidats.
   2. L’Autorité contractante informera, par écrit, les Candidats qui en font la demande écrite, des motifs qui l'ont conduit à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
4. **Attribution du Marché**
5. Critères d’attribution
   1. L’Autorité contractante attribuera le Marché au Candidat dont l’offre aura été évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires et jugée substantiellement conforme au DAO, à condition que le Candidat soit en outre jugé qualifié pour exécuter le Marché de façon satisfaisante.
6. Droit de l’Autorité contractante de modifier les quantités au moment de l’attribution du Marché
   1. Au moment de l’attribution du Marché, l’Autorité contractante se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer la quantité de fournitures et/ou de services connexes initialement spécifiée à la Section IV, pour autant que ce changement n’excède pas les pourcentages indiqués dans les DPAO, et sans aucune modification des prix unitaires ou autres conditions de l’offre et du DAO
7. Notification de l’attribution du Marché
   1. Après l’avis de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations du Service Public ou du bailleur de fonds sur la proposition d’attribution, l’Autorité contractante notifie l’attribution du marché à l’attributaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine à cet envoi.
8. Information des candidats
   1. Après l’avis de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations du Service Public ou du bailleur de fonds sur la proposition d’attribution, l’Autorité contractante avise immédiatement les autres Soumissionnaires du rejet de leurs offres, et leur restitue les garanties de soumission.
   2. L’autorité contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de l'attributaire, ainsi qu'une copie du procès-verbal d'attribution, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite.
9. Signature du Marché
   1. L’Autorité contractante enverra à l’attributaire le projet de marché. Avant la signature de tout marché, les services compétents de l’Autorité contractante doivent fournir à leurs cocontractants la preuve que le crédit est disponible et a été réservé.
   2. Dans un délai d’un (1) jour à compter de la date de réception du projet de Marché, le Candidat retenu le signera, le datera et le renverra à l’Autorité contractante.
10. Notification du Marché approuvé
    1. Dans les meilleurs délais après son approbation par l’autorité compétente, le marché est notifié par l'autorité contractante à l'attributaire du marché avant expiration du délai de validité des offres. Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution. La notification consiste en une remise à l'attributaire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. La date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception.
    2. Sauf dispositions contraires dans le marché, la date de notification des marchés approuvés constitue le point de départ des délais contractuels d'exécution du marché. Le marché ne produit d'effet à l'égard du titulaire qu'à compter de la date de sa notification.
11. Garantie de bonne exécution
    1. La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché. Le titulaire du marché fournira la garantie de bonne exécution, conformément au CCAG (Cahier des clauses administratives générales), en utilisant le Formulaire de garantie de bonne exécution figurant à la Section VII.
    2. Le défaut de soumission par le titulaire du marché, de la garantie de bonne exécution susmentionnée, ou le fait qu’il ne signe pas le projet de marché, constituera un motif suffisant d’annulation de l’attribution du Marché et de saisie de la garantie de soumission, auquel cas l’Autorité contractante pourra attribuer le Marché au Candidat dont l’offre est jugée substantiellement conforme au dossier d’appel d’offres et classée la deuxième moins-disante, et qui possède les qualifications exigées pour exécuter le Marché de façon satisfaisante.
12. Recours
    1. Tout candidat ou soumissionnaire s’estimant injustement évincé des procédures de passation des marchés peut saisir l’Autorité contractante d’un recours gracieux par une demande écrite notifiée indiquant les références de la procédure de passation du marché et exposant les motifs de sa réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé. L’exercice du recours gracieux préalable est obligatoire pour tout candidat ou soumissionnaire qui entend exercer une action en contestation devant le Comité de règlement des différends. Ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenue, la conformité des documents d’appel d’offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics. Il doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du DAO.

L’Autorité contractante est tenue de répondre à ce recours gracieux dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine, au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite dudit recours.

* 1. Les décisions rendues au titre du recours gracieux peuvent faire l’objet d’un recours devant le Comité de règlement des différends dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision faisant grief.
  2. En l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou délégante ou l’autorité hiérarchique le cas échéant, le requérant peut saisir le Comité de règlement des différends dans les deux (2) jours ouvrables à compter de l’expiration du délai de trois (3) jours mentionnés au paragraphe 45.1 ci-dessus.
  3. Le Comité de Règlement des Différends rend sa décision dans les sept (07) jours ouvrables de sa saisine, faute de quoi l'attribution du marché ne peut plus être suspendue. Les décisions du Comité de Règlement des Différends doivent être motivées ; elles ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d'empêcher que d'autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation.

Les décisions du Comité de Règlement des Différends peuvent faire l'objet d'un recours devant la Section Administrative de la Cour Suprême dans un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de la publication de la décision, en cas de non-respect des règles de procédures applicables au recours devant le Comité de Règlement des Différends. Ce recours n'a cependant pas d'effet suspensif.

* 1. Les différends ou litiges nés de l’exécution et de l’interprétation des marchés qui n’ont pas été réglés à l’amiable entre les parties peuvent également être soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage, à condition qu'une clause compromissoire conforme audit Acte soit expressément prévue par les cahiers des charges.

## Section II : Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO)

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Introduction** | |
| **IC 1.1** | **Référence de l’avis d’appel d’offres** : n°…………………. du …………………………… 2022, relatif à la fourniture et installation d’équipements médicaux destinés à l’amélioration du plateau technique des hôpitaux Régionaux de Kayes, Ségou et Mopti, en deux (02) lots. |
| **IC 1.1** | **Nom de l’Autorité contractante**: Ministère de la Santé et du Développement Social. |
| **IC 1.1** | **Nombre des lots faisant l’objet du présent appel d’offres** : Deux (02)  **Identification des lots faisant l’objet du présent appel d’offres** :   * Lot 1 : Fourniture et installation d’équipements médicaux destinés aux hôpitaux régionaux de Kayes, Ségou et Mopti ; * Lot 2 : Fourniture et installation de divers équipements destinés aux hôpitaux régionaux de Kayes, Ségou et Mopti. |
| **IC 2.1** | Source de financement du Marché : **Appui Budgétaire Sectoriel (ABS).** |
| **IC 4.1** | L’appel d’offres n’a pas été précédé d’une pré-qualification. |
| **IC 4.2** | Toutes les parties membres du groupement sont solidairement responsables |
| **IC 5.1** | **Les conditions de qualification applicables aux Soumissionnaires sont les suivantes :**  **Capacité financière :**  **Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :**   1. *les bilans des années 2018 ; 2019 et 2020 certifiés par un expert-comptable agréé ou attestés par un comptable agrée inscrit à l’ordre. Sur ces bilans, doit figurer la mention suivante apposée par le service compétant des Impôts « Bilans, extraits des bilans et compte d’exploitation conformes aux déclarations souscrites au service des Impôts »* 2. *le montant du chiffre d’affaires moyen des années 2018 ; 2019 et 2020, doit être au moins égal au montant de l’offre ;* 3. *Une attestation bancaire de disponibilité de fonds ou d’engagement à financer le marché en lieu et place des chiffres des années 2018 ; 2019 et 2020, pour les sociétés nouvellement créées, et faisant un montant au moins égal :*      * Lot 1 : Soixante millions (60 000 000) F CFA ; * Lot 2 : Vingt-quatre millions (24 000 000) F CFA.   **Capacité technique et expérience :**  Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après**:**   1. *Expériences similaires de la période 2017 à 2021 attestées par les attestations de bonne exécution, les procès-verbaux de réception et les copies des pages de garde et signature des marchés émanant d’institutions publiques para publiques ou internationales permettant de justifier de sa capacité à exécuter le marché dans les règles de l’art*.   *on entend par expériences similaires :*   * *Deux procès – verbaux de réception de marchés de fourniture et installation d’équipements médicaux pour les lots 1 ;* * *Deux procès – verbaux de réception de marchés de fourniture de divers matériels pour le lot 2.*   ***NB :*** *La valeur des marchés similaires (MS) : 2 MS dont la moyenne atteint au moins le montant de la soumission par lot ou que la valeur d’un MS atteint au moins le montant de la soumission par lot au cours des cinq (05) dernière années (2017-2021).*   1. *Les sociétés nouvellement créées apporteront en lieu et place des procès-verbaux, la preuve de disposer du personnel qualifié suivant :*  * *pour les lots 1: au moins un technicien biomédical ayant participé à au minimum deux projets de vente d’équipements ou de consommables médicaux pour le compte de services publics, para publics ou organismes internationaux.* * *pour le lot 2 : au moins un technicien et un mécanicien ayant chacun deux ans d’expérience et ayant participé à au minimum un projet de vente de climatiseur ou de véhicule pour le compte de services publics, para publics ou organismes internationaux ;*   *Il sera obligatoirement fourni pour le personnel les pièces suivant en guise de preuve de leur expérience :*   * *les références du contrat de marché (copie du contrat et PV et/ou attestation de réception) ;* * *le CV ;* * *le contrat de travail avec l’employeur, visé à l’Inspection du Travail ou par un notaire.* |
|  | **Le soumissionnaire doit fournir la preuve écrite que les fournitures qu’il propose remplissent la (les) condition (s) d’utilisation suivante :**   1. *Le cadre des caractéristiques techniques des fournitures, complété, daté et signé : il s’agira de donner les caractéristiques techniques, le nom et la marque des fournitures proposées.* 2. ***Les fiches de sécurité pour les réactifs****.*   *Les fiches techniques rédigées dans une langue autre que le français doivent être accompagnées d’une traduction en langue française; dans ce cas et aux fins de l’interprétation de l’offre, la traduction française fera fois.* |
| **B. Dossier d’appel d’offres** | |
| **IC 7.1** | Aux fins uniquement de demande de clarifications par les candidats et soumissionnaires**,** l’adresse de la personne responsable du Marché auprès de l’Autorité contractante est la suivante :  Attention de : *Directeur des Finances et du Matériel*  Rue : *N’Tominkorobougou, sise OMS, route de Koulouba*  Étage/ numéro de bureau *: 1er étage.*  Ville *: Bamako*  Boîte postale : *232*  Pays : *Mali*  Numéro de téléphone : *(223) 22 53 61/02*  Numéro de télécopie : *(223) 20 23 03 25*  Adresse électronique : |
| **C. Préparation des offres** | |
| **IC 11.1 (g)** | Le Soumissionnaire devra joindre à son offre les autres documents suivants :   * **l’attestation d'immatriculation au registre du commerce** du candidat ou sa photocopie certifiée conforme ; * **le quitus fiscal** ou sa photocopie certifiée conforme, en cours de validité ; * **le certificat de non - faillite** ou sa photocopie certifiée conforme, du candidat dûment établi par les autorités compétentes, en cours de validité, ne datant pas de plus de trois mois.   **NB :**   * L’attributaire provisoire doit fournir conformément à l’article 4.3 de l’arrêté n°3721/MEF – SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du code des marchés publics et des Délégations de services public, les pièces ci-après**:** * **L’attestation INPS,** * **l’attestation OMH,** * **le statut,** * **la carte d’identification fiscale**. |
| **IC 13.1** | Les variantes ne sont pas autorisées. |
| **IC 14.6 (a)** | Le lieu de destination ou d’exécution de la prestation de service est: **Hôpitaux régionaux de Kayes, Ségou et de Mopti*.*** |
| **IC 14.7** | Les prix proposés par le Soumissionnaire seront fermes |
| **IC 14.10** | les prix indiqués devront correspondre à la totalité des articles de chaque lot, et à la totalité de la quantité indiquée pour chaque article. |
| **IC 15.1** | La monnaie de l’offre est : francs CFA. |
| **IC 17.3** | La période d’utilisation des fournitures est : Sans objet |
| **IC 18. 1(a)** | L’Autorisation du Fabriquant ou du Distributeur agrée est requise. |
| **IC 18.1 (b)** | Un service après-vente est requis. |
| **IC 19.1** | La période de validité de l’offre est de Quatre-vingt-dix (90) jours. |
| **IC 20.1** | L’offre devra être accompagnée d’une garantie bancaire de soumission. |
| **IC 20.2** | Le montant de la garantie bancaire de soumission est :   * Lot 1 : Cinq millions (5 000 000) F CFA ; * Lot 2 : Deux millions (2 000 000) F CFA.   la garantie bancaire de soumission se présente sous l’une des formes suivantes :   1. une lettre de crédit irrévocable, une garantie bancaire provenant d’une institution bancaire ou tout établissement autorisé par l’État membre à émettre des garanties; 2. provenir d’une institution de bonne réputation au choix du Candidat établie dans un pays satisfaisant aux critères d’origine. Si l’institution d’émission de la garantie de soumission est étrangère, elle devra avoir une institution financière correspondante située dans l’Espace UEMOA permettant d’appeler la garantie ; 3. être conforme au formulaire de garantie de soumission figurant à la Section III, ou à un autre modèle approuvé par l’Autorité contractante avant le dépôt de l’offre ; 4. être payable immédiatement, sur demande écrite formulée par l’Autorité contractante dans le cas où les conditions énumérées à l’alinéa 20.5 des IC sont invoquées ; 5. être soumise sous la forme d’un document original ; une copie ne sera pas admise;   demeurer valide pendant trente (30) jours après l’expiration de la durée de validité de l’offre, y compris si la durée de validité de l’offre est prorogée selon les dispositions de l’alinéa 19.2 des IC |
| **IC 21.1** | Outre l’original de l’offre, le nombre de copies demandé est de : Deux (02) |
| **D. Remise des offres et ouverture des plis** | |
| **IC 22.3 (c)** | Les enveloppes intérieure et extérieure devront comporter les identifications suivantes :   1. L’enveloppe extérieure portera les informations suivantes : 2. Direction des Finances et du Matériel (DFM) du Ministère de la Santé et du Développement Social N’Tominkorobougou, sise OMS, BP : 232 - Tél. : (223) 22 53 61/02 Fax : 20 23 03 25 ; 3. Ap0pel d’offres n°2238/F-2022/MSDS – SG du ………..2022 relatif à la fourniture et installation d’équipements médicaux destinés à l’amélioration du plateau technique des hôpitaux Régionaux de Kayes, Ségou et Mopti – 4. la mention « **À N’OUVRIR QU’EN SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS** ».   Les enveloppes intérieures devront comporter le nom et l’adresse du Candidat |
| **IC 23.1** | Aux fins uniquement de remise des offres, l’adresse de l’Autorité contractante est la suivante :  Attention : ***DFM***  Adresse: *N’Tominkorobougou, sise OMS, route de Koulouba*  Étage/Numéro de bureau : *Rez de chaussée*  Ville : *Bamako*  Boîte postale : *232*  Pays : *Mali*  La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes :  Date : *………………. ……………….2022*  Heure *: 10 heures.* |
| **IC 26.1** | L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse suivante :  Adresse: *N’Tominkorobougou, sise OMS, BP : 232 -*  *Tél. : (223) 22 53 61/02 Fax : 20 23 03 25*.  Étage /Numéro de bureau : *Salle de réunion*  Ville : *Bamako*  Pays : Mali  Date *: ...............................................2022*  Heure *: 10 heures.* |
| **E. Évaluation et comparaison des offres** | |
| **IC 33.3 (a)** | *L’évaluation sera conduite par lot.*  *Les offres seront évaluées par lot. Si un bordereau des prix inclut un article sans en fournir le prix, le prix sera considéré comme inclus dans les prix des autres articles. Un article non mentionné dans le Bordereau des Prix sera considéré comme ne faisant pas partie de l’offre et, en admettant que celle-ci soit conforme pour l’essentiel, le prix moyen offert pour l’article en question par les Soumissionnaires dont les offres sont conformes sera ajouté au prix de l’offre, et le prix total ainsi évalué de l’offre sera utilisé aux fins de comparaison des offres.* |
| **IC 33.3 d)** | Les ajustements seront calculés en utilisant les critères d’évaluation suivants :  a) variation par rapport au calendrier de livraison : Les Fournitures faisant l’objet du présent Appel d’Offres doivent être livrées au cours d’une période de temps acceptable (c’est à dire entre une date initiale et une date finale) spécifiée à la Section IV, Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, et Cahier des Clauses techniques. Aucun bonus ne sera alloué pour livraison anticipée; et les offres proposant une livraison au-delà de cette période seront considérées comme non conformes. A l’intérieur de cette période de temps acceptable, un ajustement de *[Insérer le facteur d’ajustement, par semaine de délai supérieur au délai minimum]*, sera ajouté aux prix des offres prévoyant une livraison à une date comprise dans la période spécifiée au Calendrier de livraison. Cet ajustement sera effectué seulement à des fins d’évaluation. **Sans objet**.  (b) Coût des pièces de rechange, des pièces détachées obligatoires, et du service après-vente: *[Insérer (i) ou (ii) ci-dessous]*  i) La liste et les quantités des principaux ensembles et pièces de rechange sont fournies par l’Autorité contractante dans la liste des Fournitures. Leur coût total résultant de l’application des prix unitaires indiqués par le Soumissionnaire dans son offre, sera ajouté au prix de l’offre aux fins d’évaluation. **Sans objet**.  **ou**  ii) L’Autorité contractante dressera une liste des composants et pièces de rechange d’emploi fréquent lors de l’évaluation de chaque offre, en même temps qu’une estimation des quantités nécessaires pour la période initiale de fonctionnement. Le coût correspondant sera déterminé à partir des prix unitaires indiqués par le Soumissionnaire, et sera ajouté au prix de l’offre aux fins d’évaluation. **Sans objet**.  c)Disponibilité des pièces de rechange et des services après-vente en République du Mali, pour les équipements offerts dans l’offre :  Le coût pour l’Autorité contractante de la mise en place d’installations minimum pour le service après-vente et pour le stockage des pièces de rechange, sera ajouté au prix de l’offre, aux fins d’évaluation. **Sans objet**.  d)Frais de fonctionnement et d’entretien:  Les frais de fonctionnement et d’entretien des Fournitures faisant l’objet de l’Appel d’Offres seront ajoutés au prix de l’offre, aux fins d’évaluation uniquement. *[Insérer la méthode de détermination des frais de fonctionnement et d’entretien, le cas échéant]* **Sans objet**.  e)Performance et rendement des fournitures *: [Insérer (i) ou (ii) ci-dessous]* **Sans objet**.  i) Les Soumissionnaires indiqueront les performances ou les rendements garantis, sur la base des Cahier des Clauses techniques. Pour toute performance ou rendement inférieur à la norme de 100, le prix de l’offre sera majoré du coût actualisé des frais de fonctionnement pendant la durée de vie de l’équipement considéré, calculé selon la méthode ci-après : *[Insérer]***. Sans objet**.  **Ou**  ii) Les équipements offerts devront avoir le rendement minimum spécifié dans les Cahier des Clauses techniques pour être considérés conformes aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres. L’évaluation tiendra compte du coût supplémentaire dû à l’écart de rendement de l’équipement proposé dans l’offre par rapport au rendement requis; le prix offert sera ajusté selon la méthode ci-après : *[Insérer]***. Sans objet**.  **f)Critères spécifiques additionnels**  ***Toutefois, toute offre dont le montant est inférieur à la moyenne des offres conformes soumises, évaluées, diminuée de 20% est considérée comme anormalement basse et l’article 13 de l’arrêté n°3721/MEF – SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du code des marchés publics et des Délégations de services public s’applique.*** |
| **IC 33.5** | L’Autorité contractante attribuera les différents lots au(x) Soumissionnaire(s) qui offre (nt) la combinaison d’offres par lots (y compris tous rabais éventuellement consentis) évaluée la moins disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, et qui satisfait (ont) aux conditions de qualification. |
| **IC 34.1** | *Une marge de préférence de 15 % sera accordée aux fournisseurs ou prestataires de services établis dans un État membre de l’UEMOA conformément à l’article 67 du CMP* et/ou  Concernant les marchés publics des collectivités locales ou de l’un de ses établissements publics, *[«le Soumissionnaire au marché qui aura prévu de sous-traiter au moins trente pour cent (30 %) de la valeur globale du marché à une entreprise malienne pourra bénéficier d’une marge de préférence qui ne pourra être supérieure à cinq pour cent (5 %), cumulable avec la préférence visée à l’article 67 du CMP».*  **Sans objet** |
| **F. Attribution du Marché** | |
| **IC 39.1** | Les quantités peuvent être augmentées d’un pourcentage maximum égal à : 15%  Les quantités peuvent être réduites d’un pourcentage maximum égal à : 15% |

## 

## Section III : Formulaires de soumission

**LISTE DES FORMULAIRES**

**Formulaire de renseignements sur le Candidat** 35

**Formulaire de renseignements sur les membres de groupement (Le cas échéant)** 36

**Lettre de soumission de l’offre** 37

**Modèles de Bordereaux des prix** 39

**Bordereau des prix et calendrier de livraison pour les fournitures** **Erreur ! Signet non défini.**

**Bordereau des prix et calendrier de réalisation des Services connexes** 44

**Modèle de garantie de soumission (garantie bancaire)** 45

**Modèle de Garantie de soumission (Cautionnement émis par une compagnie de garantie ou d’assurance)** 47

**Modèle d’autorisation du Fabricant** 49

**Modèle d’autorisation du Distributeur Agréé** 50

**Modèle d’Attestation bancaire de disponibilité de crédits** 51

### 

### **Formulaire de renseignements sur le Candidat**

*[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise]*.

Date : *[Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]*

AAO N°.: *[Insérer les références de l’Avis d’Appel d’Offres]*

|  |
| --- |
| 1. Nom du Soumissionnaire : *[Insérer la dénomination légale du Soumissionnaire]* |
| 2. En cas de groupement, noms de tous les membres : *[Insérer la dénomination légale de chaque membre du groupement]* |
| 3. Pays où le Soumissionnaire est, ou sera légalement enregistré au registre du commerce :*[Insérer le nom du pays d’enregistrement]* |
| 4. Année d’enregistrement du Soumissionnaire au registre du commerce : *[Insérer l’année d’enregistrement]* |
| 5. Adresse officielle du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement : *[Insérer l’adresse légale du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement]* |
| 6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Soumissionnaire :  Nom :*[Insérer le nom du représentant du Soumissionnaire]*  Adresse :*[Insérer l’adresse du représentant du Soumissionnaire]*  Téléphone/Fax :*[Insérer le no de téléphone/fax du représentant du Soumissionnaire]*  Adresse électronique :*[Insérer l’adresse électronique du représentant du Soumissionnaire]* |
| 7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : *[Cocher la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints]*   Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 1 ci-dessus, en conformité avec les clauses 4.1 et 4.2 des IC   * En cas de groupement, lettre d’intention de constituer un groupement, ou convention de groupement, en conformité avec l’alinéa 4.1 des IC. |

### **Formulaire de renseignements sur les membres de groupement (Le cas échéant)**

*[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]*

Date : *[Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]*

AAO No. : *[Insérer les références de l’Avis d’Appel d’Offres]*

|  |
| --- |
| 1. Nom du Soumissionnaire : *[Insérer le nom légal du Soumissionnaire]* |
| 2. Nom du membre du groupement : *[Insérer le nom légal du membre du groupement]* |
| 3. Pays où le membre du groupement est, ou sera légalement enregistré au registre du commerce : *[Insérer le nom du pays d’enregistrement du membre du groupement]* |
| 4. Année d’enregistrement du membre du groupement : *[Insérer l’année d’enregistrement du membre du groupement]* |
| 5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement : *[Insérer l’adresse légale du membre du groupement dans le pays d’enregistrement]* |
| 6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement :  Nom :*[Insérer le nom du représentant du membre du groupement]*  Adresse :*[Insérer l’adresse du représentant du membre du groupement]*  Téléphone/Fax :*[Insérer le no de téléphone/fax du représentant du membre du groupement]*  Adresse électronique :*[Insérer l’adresse électronique du représentant du membre du groupement]* |
| 7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : *[Cocher la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints]*   Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 2 ci-dessus, en conformité avec les clauses 4.1 et 4.2 des IC |

### **Lettre de soumission de l’offre**

*[Le Soumissionnaire remplit la lettre ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le format de la lettre ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]*

Date : *[Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]*

AAO No. : *[Insérer les références de l’avis d’Appel d’Offres]*

Variante No. : [Insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour une variante]

À : *[Insérer le nom complet de l’Autorité contractante]*

Nous, les soussignés attestons que :

1. Nous avons examiné le Dossier d’Appel d’Offres, y compris l’additif/ les additifs No. : *[Insérer les numéros et date d’émission de chacun des additifs]* ; et n’avons aucune réserve à leur égard ;
2. Nous nous engageons de fournir conformément au Dossier d’Appel d’Offres et au calendrier de livraison spécifié dans le Bordereau des quantités, calendrier de livraison et Cahier des Clauses techniques, les Fournitures ou services connexes ci-après : *[Insérer une brève description des Fournitures ou services connexes] ;*
3. Le prix total de notre offre, hors rabais offerts à l’alinéa (d) ci-après est de : *[Insérer le prix TTC de l’offre en lettres et en chiffres, en indiquant les monnaies et montants correspondants à ces monnaies] ;*
4. Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

*[Indiquer en détail les rabais offerts, le cas échéant, et le (ou les) article(s) du (ou des) bordereau(x) des prix au(x) quel(s) ils s’appliquent]*

*[Indiquer aussi en détail la méthode qui sera utilisée pour appliquer les rabais offerts, le cas échéant]*

1. Notre offre demeurera valide pendant la période requise à l’alinéa 19.1 des Instructions aux Candidats à compter de la date limite fixée pour la remise des offres à l’alinéa 23.1 des Instructions aux Candidats ; cette offre continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période ;
2. Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à fournir une garantie de bonne exécution du Marché conformément à la Clause 44 des Instructions aux Candidats et au CCAG ;
3. Notre candidature, ainsi que tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec une quelconque partie du Marché, ne tombent pas sous les conditions d’exclusion de l’alinéa 4.3 des Instructions aux Candidats.
4. Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d’intérêt définie à l’alinéa 4.4 des Instructions aux Candidats.
5. Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché.
6. Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans la notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre nous, jusqu’à ce qu’un marché formel soit établi et signé.
7. Il est entendu par nous que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre évaluée la moins-disante en fonction des critères exprimés en termes monétaires, ni l’une quelconque des offres que vous pouvez recevoir.

Nom *[Insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre]*

En tant que *[indiquer la capacité du signataire]*

Signature *[Insérer la signature]*

Ayant pouvoir de signer l’offre pour et au nom de *[Insérer le nom complet du Soumissionnaire]*

En date du \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ jour de *[Insérer la date de signature]*

### **Modèles de Bordereaux des prix**

*[Le Soumissionnaire doit remplir tous les espaces en blanc dans les formulaires de Bordereau des prix selon les instructions figurant ci-après. La liste des articles dans la colonne 1 du Bordereau des prix doit être identique à la liste des Fournitures ou Services connexes fournie par l’Autorité contractante dans la Section IV.]*

Bordereaux des prix

|  |  |
| --- | --- |
| Bordereau des prix pour les fournitures | |
|  | Date *[Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]*  AAO No.: *[Insérer les références de l’Appel d’Offres]*  Variante No. : *[Référence, le cas échéant et si le DAO l’autorise à condition de soumissionner pour la solution de base]* |

* Lot 1 : Fourniture et installation d’équipements médicaux destinés aux hôpitaux régionaux de Kayes, Ségou et Mopti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Article (s)** | **Description**  **(Désignation)** | **Date de livraison (délais)** | **Quantité**  **(Nombre d’unités)** | **Prix unitaire** | **Prix total par article**  **(colonne 4 X colonne** **5)** |
| Hôpital Fousseyni DAOU de Kayes | | | | | |
|  | Appareil d’électrophorèse d’hémoglobine | 60 jours | 1 |  |  |
|  | Réactifs pour électrophorèse d’Hb | 60 jours | 1 |  |  |
|  | Table chauffante du nouveau-né | 60 jours | 4 |  |  |
|  | Extracteur d’Oxygène | 60 jours | 3 |  |  |
|  | Ventouse électrique | 60 jours | 5 |  |  |
|  | Aspirateur électrique | 60 jours | 2 |  |  |
|  | Sonde de gastro-entérologie | 60 jours | 1 |  |  |
|  | Colonne d’endoscopie | 60 jours | 1 |  |  |
|  | Fauteuils de prélèvement | 60 jours | 3 |  |  |
|  | Table d’accouchement | 60 jours | 5 |  |  |
|  | Skiascope complet | 60 jours | 1 |  |  |
|  | Débitmètre | 60 jours | 2 |  |  |
| Hôpital Sominé DOLO de Mopti | | | | | |
|  | Fauteuil de dialyse | 60 jours | 5 |  |  |
|  | Cardiotocographe | 60 jours | 1 |  |  |
|  | Doppler fœtal | 60 jours | 4 |  |  |
|  | Appareil d’échographie mobile | 60 jours | 1 |  |  |
|  | Lits d’hospitalisation | 60 jours | 10 |  |  |
|  | Matelas d’hospitalisation | 60 jours | 50 |  |  |
| Hôpital Nianankoro Fomba de SEGOU | | | | | |
|  | Réfrigérateur de laboratoire |  | 2 |  |  |
|  | Radio Os/Poumon |  | 1 |  |  |
|  | Tonomètre à Air pulsé |  | 1 |  |  |
|  | jeux d'Echelle d’acuité électrique |  | 1 |  |  |
|  | Ophtalmoscope |  | 2 |  |  |
| Total Hors Taxes | | | | |  |

Nom du Soumissionnaire *[Insérer le nom du Soumissionnaire]* Signature *[Insérer signature]*,

Date *[Insérer la date]*

|  |  |
| --- | --- |
| Bordereau des prix pour les fournitures | |
|  | Date *[Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]*  AAO No.: *[Insérer les références de l’Appel d’Offres]*  Variante No. : *[Référence, le cas échéant et si le DAO l’autorise à condition de soumissionner pour la solution de base]* |

* Lot 2 : Fourniture et installation de divers équipements destinés aux hôpitaux régionaux de Kayes, Ségou et Mopti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Article (s)** | **Description**  **(Désignation)** | **Date de livraison (délais)** | **Quantité**  **(Nombre d’unités)** | **Prix unitaire** | **Prix total par article**  **(colonne 4 X colonne** **5)** |
|  | Climatiseurs 2.5 CV | 60 jours | 5 |  |  |
|  | Climatiseurs 2 CV | 60 jours | 5 |  |  |
|  | Climatiseurs 1.5 CV | 60 jours | 30 |  |  |
|  | Fauteuil demi ministre | 60 jours | 20 |  |  |
|  | Chaise visiteurs | 60 jours | 50 |  |  |
|  | Véhicule de liaison type Hilux | 60 jours | 1 |  |  |
|  | Réfrigérateurs | 60 jours | 2 |  |  |
| Hôpital Fousseyni DAOU de Kayes | | |  |  |  |
|  | Lampe baladeuse | 60 jours | 3 |  |  |
| Hôpital Nianankoro Fomba de SEGOU | | |  |  |  |
|  | Machines à laver | 60 jours | 1 |  |  |
| Total Hors Taxes | | | | |  |
| TVA 18% | | | | |  |
| Total TTC | | | | |  |

Nom du Soumissionnaire *[Insérer le nom du Soumissionnaire]* Signature *[Insérer signature]*,

Date *[Insérer la date]*

### **Bordereau des prix et calendrier de réalisation des Services connexes**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monnaie de l’offre  *[En conformité avec la clause 15 des IC]* | | | | | Date : *[Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]*  AAO N° : *[Insérer les références de l’avis d’Appel d’Offres]*  Variante N°. : *[Référence, le cas échéant et si le DAO l’autorise à condition de soumissionner pour la solution de base]* |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Service (s)** | **Description des Services** | **Date de réalisation au lieu de destination finale** | **Quantité [[1]](#footnote-1)**  **(Nombre d’unités)** | **Prix unitaire** | **Prix total par article**  **(Colonne 5 X colonne 6)** |
| *[Insérer le No de la prestation de service]* | *[Insérer l’identification du service]* | *[Insérer la date de réalisation offerte]* | *[Insérer la quantité et l’identification de l’unité de mesure]* | *[Insérer le prix unitaire de la prestation de service]* | *[Insérer le prix TTC pour l’article]* |
|  |  |  |  |  | [Insérer taxe en pourcentage] |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Insérer Prix Total |
| Nom du Soumissionnaire *[Insérer le nom du Soumissionnaire]* Signature *[Insérer signature]* Date *[Insérer la date]* | | | | | |

### **Modèle de garantie de soumission (garantie bancaire)**

*[La banque remplit ce modèle de garantie de soumission conformément aux indications entre crochets]*

*[Insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice]*

Bénéficiaire : *[Insérer nom et adresse de l’Autorité contractante]*

Date : *[Insérer date]*

Garantie de soumission no. : *[Insérer N° de garantie]*

Nous avons été informés que *[Identifier le candidat]* (ci-après dénommé « le Candidat ») a répondu à votre appel d’offres n°. [Insérer n° de l’avis d’appel d’offres] pour la livraison de fournitures et/ou la prestation de services *[Insérer la description appropriée selon les cas]* et vous a soumis son offre en date du [Insérer date du dépôt de l’offre] (ci-après dénommée « l’Offre »).

En vertu des dispositions du dossier d’Appel d’offres, l’Offre doit être accompagnée d’une garantie de soumission.

À la demande du Soumissionnaire, nous *[Insérer nom de la banque]* nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de *[Insérer la somme en FCFA ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible]. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Insérer la somme en lettres]*.

Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Soumissionnaire n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre, à savoir :

1. S’il n’accepte pas les modifications de son offre suite à la correction des erreurs ; ou
2. s’il retire l’Offre pendant la période de validité qu’il a spécifiée dans la lettre de soumission de l’offre ; ou
3. si, s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par l’Autorité contractante pendant la période de validité telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de l’offre ou prorogée par l’Autorité contractante avant l’expiration de cette période, il :

ne signe pas le Marché ; ou

ne fournit pas la garantie de bonne exécution du Marché, s’il est tenu de le faire ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux candidats ; ou

1. s’il a fait l’objet d’une sanction du Comité de règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) ou d’une juridiction compétente, conduisant à la saisine des garanties qu’il a constituées dans le cadre de la passation du marché, conformément aux articles 127 et 128 du Décret n° 2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marches publics et des délégations de service public.

La présente garantie expire :

* + 1. si le marché est octroyé au Soumissionnaire, lorsque nous recevrons une copie du Marché signé et de la garantie de bonne exécution émise en votre nom, selon les instructions du Soumissionnaire ; ou
    2. si le Marché n’est pas octroyé au Soumissionnaire, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification au Soumissionnaire du nom du Soumissionnaire retenu, ou (ii) trente (30) jours après l’expiration du délai de validité de l’Offre ainsi que spécifié aux DPAO et dans la lettre de soumission du candidat. Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue au plus tard à cette date.

En tout état de cause, la présente garantie de soumission doit être établie conformément à l’Acte Uniforme OHADA révisé du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés (JO OHADA n° 22 du 15 février 2011) dont les articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie (encore appelée garantie à première demande) et à ses mentions obligatoires.

**Signature de la banque**

### **Modèle de Garantie de soumission (Cautionnement émis par une compagnie de garantie ou d’assurance)**

*[L’institution de cautionnement remplit cette garantie de soumission conformément aux indications entre crochets]*

Garantie N° *[Insérer N° de garantie]*

Attendu que *[Insérer le nom du Candidat]* (ci-après dénommé « le Candidat») a soumis son offre le [Insérer date] en réponse à l’AAO N° *[Insérer no de l’avis d’appel d’offres]* pour la livraison de fournitures et/ou la prestation de services *[Insérer la description appropriée selon les cas]* (ci-après dénommée « l’Offre »).

Faisons savoir que NOUS *[Insérer le nom de la société de garantie émettrice] dont le siège se trouve à [Insérer l’adresse de la société de garantie]* (ci-après dénommé « le Garant »), sommes engagés vis-à-vis de *[Insérer nom de l’Autorité contractante]* (ci-après dénommé « l’Autorité contractante ») pour la somme de *[Insérer le montant en FCFA ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible]*, *[Insérer le montant en lettres]* que, par les présentes, le Garant s’engage et engage ses successeurs ou assignataires, à régler intégralement à ladite Autorité contractante. Certifié par le cachet dudit Garant ce \_\_ jour le \_\_\_\_\_\_ *[Insérer date]*

LES CONDITIONS d’exécution de cette obligation sont les suivantes :

1. S’il n’accepte pas les modifications de son offre suite à la correction des erreurs ; ou
2. Si le Soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité qu’il a spécifiée dans la lettre de soumission de l’offre, ou
3. Si le Soumissionnaire, s’étant vu notifier l’acceptation de son offre par l’Autorité contractante pendant la période de validité :
4. ne signe pas ou refuse de signer le marché ; ou
5. ne fournit pas la Garantie de bonne exécution, s’il est tenu de le faire comme prévu par les Instructions aux candidats.
6. S’il a fait l’objet d’une sanction du Comité de règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) ou d’une juridiction compétente, conduisant à la saisine des garanties qu’il a constituées dans le cadre de la passation du marché, conformément aux articles 127 et 128 du Décret n° 2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marches publics et des délégations de service public.

Nous nous engageons à payer à l’Autorité contractante un montant égal au plus au montant stipulé ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité contractante soit tenue de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, l’Autorité contractante notera que le montant qu’elle réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions susmentionnées ou toutes les deux sont remplies, en précisant laquelle ou lesquelles a (ou ont) motivé sa requête.

La présente garantie demeure valable jusqu’au trentième (30ème) jour inclus suivant l’expiration du délai de validité de l’offre. Toute demande de l’Autorité contractante visant à la faire jouer devra parvenir au Garant à cette date au plus tard.

En tout état de cause, la présente garantie de soumission doit être établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA révisé du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés (JO OHADA n° 22 du 15 février 2011) dont les articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie et à ses mentions obligatoires.

Cette garantie est délivrée en vertu de l’agrément n°………………….du …………… du Ministre chargé des Finances.

Nom : *[nom complet de la personne signataire]* Titre *[capacité juridique de la personne signataire]*

Signé *[signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]*

En date du \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_. *[Insérer date]*

### **Modèle d’autorisation du Fabricant**

*[Le Soumissionnaire exige du Fabricant qu’il prépare cette lettre conformément aux indications entre crochets. Cette lettre d’autorisation doit être à l’en tête du Fabricant et doit être signée par une personne dûment habilitée à signer des documents qui engagent le Fabricant. Le Soumissionnaire inclut cette lettre dans son offre, si exigé dans les DPAO].*

Date : *[Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]*

AAO N°. : *[Insérer les références de l’avis d’Appel d’Offres]*

Variante No. : *[Référence, le cas échéant et si le DAO l’autorise à condition de soumissionner pour la solution de base]*

A : *[Insérer nom complet de l’Autorité contractante]*

ATTENDU QUE :

*[Insérer le nom complet du Fabricant] sommes fabricant réputé de [Indiquer les fournitures produites]* ayant nos usines *[indiquer adresse complète de l’usine]*

Nous autorisons par la présente *[indiquer le nom complet du Soumissionnaire] à présenter une offre, et à éventuellement signer un marché avec vous pour l’Appel d’Offres No [Insérer les références de l’Appel d’Offres]* pour ces fournitures fabriquées par nous.

Nous confirmons toutes nos garanties et nous nous portons garants conformément à la Clause de garantie prévue au Cahier des Clauses administratives générales pour les fournitures offertes par l’entreprise ci-dessus dans le cadre de cet Appel d’Offres.

Nom : *[Insérer le nom complet de la personne signataire de l’autorisation]*

En tant que *[indiquer la capacité du signataire]*

Signature *[Insérer la signature]*

Dûment habilité à signer l’habilitation pour et au nom de *[Insérer le nom complet du Fabricant]*

En date du \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_ *[Insérer la date de signature]*

### **Modèle d’autorisation du Distributeur Agréé**

*[Le Soumissionnaire exige du Distributeur Agréé qu’il prépare cette lettre conformément aux indications entre crochets. Cette lettre d’autorisation doit être à l’en tête du Distributeur Agréé et doit être signée par une personne dûment habilitée à signer des documents qui engagent le Distributeur Agréé. Le Soumissionnaire inclut cette lettre dans son offre, si exigé dans les DPAO]*

Date *[Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]*

AAO N° : *[Insérer les références de l’avis d’Appel d’Offres]*

Variante N° : *[Référence, le cas échéant et si le DAO l’autorise à condition de soumissionner pour la solution de base]*

A : *[Insérer nom complet de l’Autorité contractante]*

ATTENDU QUE :

*[Insérer le nom complet du Distributeur Agréé]* sommes distributeur agréé de *[Indiquer les fournitures produites]*, suivant l’agrément [*Indiquer les références de l’agrément]*, ayant nos sites *[indiquer adresse complète de l’usine].*

Nous autorisons par la présente *[indiquer le nom complet du Soumissionnaire]* à présenter une offre, et à éventuellement signer un marché avec vous pour l’Appel d’Offres N° *[Insérer les références de l’Appel d’Offres]* pour ces fournitures.

Nous confirmons toutes nos garanties et nous nous portons garants conformément à la Clause de garantie prévue au Cahier des Clauses administratives générales pour les fournitures offertes par l’entreprise ci-dessus dans le cadre de cet Appel d’Offres.

Nom *[Insérer le nom complet de la personne signataire de l’autorisation]*

En tant que *[indiquer la capacité du signataire]*

Signature *[Insérer la signature]*

Dûment habilité à signer l’habilitation pour et au nom de [Insérer le nom complet du Distributeur Agréé]

En date du \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_ [Insérer la date de signature

### **Modèle d’Attestation bancaire de disponibilité de crédits**

Nous soussigné, …………………………….. (nom de la banque) ayant notre siège à ………………… ………………………. (adresse de la banque), attestons par la présente que l’Entreprise ……….. ………………………………… (nom de l’entreprise), domiciliée chez nous sous le numéro de compte …………………………….. (numéro de compte de l’Entreprise), dispose de liquidités et ou de facilités de crédits net de tous autres engagements contractuels et à l’exclusion de tout paiement d’avance qui pourraient être faits dans le cadre du marché relatif à la fourniture de …………………………… (désignation des fournitures), d’un montant de ………………………. (Montant de l’attestation au moins égal à celui indiqué à la clause 5.1 des Données Particulières de l’Appel d’Offres) FCFA.

En foi de quoi, nous lui délivrons la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

**Date :**

**Signature et Cachet de la Banque**

# **DEUXIEME PARTIE : Conditions d’approvisionnement des fournitures et/ou de services connexes**

## Section IV : Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahier des Clauses techniques, Plans, Inspections et Essais

1. Liste des Fournitures et calendrier de livraison Erreur ! Signet non défini.

2. Liste des Services connexes et calendrier de réalisation Erreur ! Signet non défini.

3. Cahier des Clauses techniques 58

4. Plans 78

5. Inspections et Essais 79

**Notes pour la préparation de la présente Section IV**

L’Autorité contractante doit préparer et inclure cette Section IV dans le document d’Appel d’offres. Cette Section comprend au minimum une description des Biens et Services à fournir et le Calendrier de livraison.

L’objectif de cette Section IV est de fournir aux candidats des informations suffisantes pour leur permettre de préparer leurs offres de manière efficace et précise, notamment les Bordereaux des Prix, pour la préparation desquels la Section III fournit des formulaires types. Par ailleurs, cette Section IV, utilisée avec les Bordereaux des Prix (Section III), devrait permettre d’ajuster les prix en cas de variations des quantités au moment de l’attribution du marché conformément à la Clause 39 des Instructions aux candidats (IC).

La date ou la période de livraison des Fournitures doivent être spécifiées soigneusement, en prenant en compte : (a) les implications que peuvent avoir les termes utilisés pour définir la livraison, lesdits termes étant précisés dans les IC et définis dans les termes du commerce international (Incoterms), et (b) la date prescrite, qui est celle à partir de laquelle commencent les obligations de l’Autorité contractante (par exemple, notification de l’attribution du contrat, signature du contrat, ouverture ou confirmation de la lettre de crédit).

* 1.1 Liste des Fournitures et calendrier de livraison

Lot 1 : Fourniture et installation d’équipements médicaux destinés aux hôpitaux régionaux de Kayes, Ségou et Mopti

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Article No.** | **Description des Fournitures** | **Quantité**  **(Nombre d’unités)** | **Unité** | **Site (projet) ou Destination finale comme indiqués aux DPAO** | **Date de livraison** | | |
| **Date de livraison au plus tôt** | **Date de livraison au plus tard** | **Date de livraison offerte par le Soumissionnaire**  **[*à indiquer par le*** *Soumissionnaire***]** |
| Hôpital Fousseyni DAOU de Kayes (HFDK) | | | | | | | |
|  | Appareil d’électrophorèse d’hémoglobine | 1 | u | *HFDK* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Réactifs pour électrophorèse d’Hb | 1 | u | *HFDK* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Table chauffante du nouveau-né | 4 | u | *HFDK* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Extracteur d’Oxygène | 3 | u | *HFDK* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Ventouse électrique | 5 | u | *HFDK* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Aspirateur électrique | 2 | u | *HFDK* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Sonde de gastro-entérologie | 1 | u | *HFDK* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Colonne d’endoscopie | 1 | u | *HFDK* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Fauteuils de prélèvement | 3 | u | *HFDK* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Table d’accouchement | 5 | u | *HFDK* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Skiascope complet | 1 | u | *HFDK* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Débitmètre | 2 |  | *HFDK* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
| Hôpital Sominé DOLO de Mopti (HSDM) | | | | | | | |
|  | Fauteuil de dialyse | 5 | u | *HSDM* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Cardiotocographe | 1 | u | *HSDM* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Doppler fœtal | 4 | u | *HSDM* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Appareil d’échographie mobile | 1 | u | *HSDM* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Lits d’hospitalisation | 10 | u | *HSDM* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Matelas d’hospitalisation | 50 | u | *HSDM* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
| Hôpital Nianankoro Fomba de SEGOU (HNFS) | | | | | | | |
|  | Réfrigérateur de laboratoire | 2 | u | *HNFS* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Radio Os/Poumon | 1 | u | *HNFS* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Tonomètre à Air pulsé | 1 | u | *HNFS* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | jeux d'Echelle d’acuité électrique | 1 | u | *HNFS* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Ophtalmoscope | 2 | u | *HNFS* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |

* 1.2 Liste des Fournitures et calendrier de livraison

Lot 2 : Fourniture et installation de divers équipements destinés aux hôpitaux régionaux de Kayes, Ségou et Mopti.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Article No.** | **Description des Fournitures** | **Quantité**  **(Nombre d’unités)** | **Unité** | **Site (projet) ou Destination finale comme indiqués aux DPAO** | **Date de livraison** | | |
| **Date de livraison au plus tôt** | **Date de livraison au plus tard** | **Date de livraison offerte par le Soumissionnaire**  **[*à indiquer par le*** *Soumissionnaire***]** |
|  | Climatiseurs 2.5 CV | 5 | U | *HRM* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Climatiseurs 2 CV | 5 | U | *HRM* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Climatiseurs 1.5 CV | 30 | U | *HRM* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Fauteuil demi ministre | 20 | U | *HRM* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Chaise visiteurs | 50 | U | *HRM* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Véhicule de liaison type Hilux | 1 | U | *HRM* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Réfrigérateurs | 2 | U | *HRM* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Lampe baladeuse | 3 | u | *HFDK* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |
|  | Machines à laver | 1 | u | *HNFS* | *45 jours* | *60 jours* | *[Insérer la date offerte par le Soumissionnaire]* |

**3. Cahier des Clauses techniques**

L’objet des Cahiers des Clauses techniques *[CCTG (général) et, le cas échéant, CCTP (particulier)]* est de définir les caractéristiques techniques des Fournitures et/ou Services connexes demandés par l’Autorité contractante.

L’Autorité contractante prépare les clauses techniques détaillées en tenant compte de ce que :

* les clauses techniques constituent la référence sur laquelle l’Autorité contractante vérifie la conformité des offres puis évalue les offres. Par conséquent, des clauses techniques bien définies facilitent la préparation d’offres conformes par les Soumissionnaires, ainsi que l’examen préliminaire ; l’évaluation, et la comparaison des offres par l’Autorité contractante ;
* les clauses techniques exigent que toutes les fournitures, ainsi que les matériaux qui les constituent, soient neufs, non usagés, du modèle le plus récent ou courant, et qu’ils incorporent toutes les améliorations en matière de conception et matériaux, à moins que le contrat ne le stipule différemment ;
* la standardisation des clauses techniques peut présenter des avantages, et dépend de la complexité des Fournitures et du caractère répétitif de la passation des marchés considérés ;
* les normes en matière d’équipements, de matériaux, et de main d’œuvre spécifiés dans les documents d’appel d’offres ne doivent pas présenter un caractère limitatif. Les normes internationales doivent être utilisées dans toute la mesure du possible. Les références à des noms de marque, numéros de catalogues, ou autres détails qui limitent des matériaux ou articles à un Fabriquant particulier doivent être évitées dans toute la mesure du possible. Lorsque cela est inévitable, une telle description d’un article doit toujours être assortie de la mention *« ou équivalent »* conformément à l’article 35 du CMP ;
* les clauses techniques doivent décrire en détail les exigences concernant, entre autres, les aspects suivants :

a) normes exigées en matière de matériaux et de fabrication pour la production et la fabrication des Fournitures ;

b) détails concernant les tests (nature et nombre) ;

c) services concomitant nécessaires pour assurer une livraison en bonne et due forme (service de pose et d’installation des fournitures) ;

d) activités détaillées à la charge du Soumissionnaire, participation éventuelle de l’Autorité contractante à ces activités ;

e)Liste des garanties de fonctionnement (détails) couvertes par la Garantie et détails concernant les pénalités applicables en cas de non-respect de ces garanties de fonctionnement.

* les clauses techniques précisent les principales caractéristiques techniques de fonctionnement requises, ainsi que d’autres exigences, telles que les valeurs maximum ou minimum garanties, selon le cas. Si nécessaire, l’Autorité contractante inclut un formulaire ad hoc (pièce jointe à la lettre de soumission) dans lequel le Soumissionnaire fournit des informations détaillées sur les valeurs acceptables ou garanties des caractéristiques de fonctionnement.

Lorsque l’Autorité contractante exige du Soumissionnaire qu’il fournisse dans son offre une partie ou toutes les clauses techniques, documents techniques, ou autres informations techniques, il spécifie en détail la nature et la quantité des informations demandées, ainsi que leur présentation dans l’offre.

*[Si un résumé des clauses techniques doit être fourni, l’Autorité contractante insère l’information dans le Tableau ci-dessous. Le Soumissionnaire prépare un tableau analogue montrant que les conditions sont remplies]*

**Résumé des Spécifications Techniques**

**Les Fournitures et/ou Services connexes devront être conformes aux spécifications et normes suivantes.**

* Lot 1 : Fourniture et installation d’équipements médicaux destinés aux hôpitaux régionaux de Kayes, Ségou et Mopti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Articles (Nos)** | **Noms des Fournitures** | **Spécifications techniques et normes applicables** |
|  | Appareil d’électrophorèse d’hémoglobine | Marque : à préciser  Modèle : à préciser  Automate d’électrophorèse d’hémoglobine Hydrasys 2 Scan Focusing avec les spécifications suiventes :  Automate pour électrophorèse sur gel d’agarose avec lecteur intégré   * Système multiparamétrique avec traitement séquentiel des différentes phases de l’électrophorèse, de la migration jusqu’à la lecture * Large menu de tests : protéines, hémoglobines, LDH/HDL cholestérol, iso-enzymes, β2 transferrine, lipoprotéines, immunofixation ; isofocalisation * Système de dépôt à déplacement vertical * Autocontrôles * Alarmes * Programmes de tests * Temps de lecture moins de 0,8 sec/échantillon (gel de 54 analyses/40s) * Traçabilité complète : tube primaire, applicateurs et gels avec code à barres * Programme de contrôle de qualité.   Ensemble fourni prêt à l’emploie sans avoir à recourir à un autre équipement.  Avec onduleur de capacité adaptée, housse de protection  Formation des utilisateurs à l’utilisation et à l’entretien |
|  | Réactifs pour électrophorèse d’Hb | Le kit de 10 coffrets de réactif pour hémoglobine pour **Sebia Hydrasys 2 scan** composé de : un coffret de 70 échantillons soit :10 gels de 7 échantillons par gel.  Les réactifs doivent avoir une durée de vie restent supérieur à 10 mois au moment de leur livraison. |
|  | Table chauffante du nouveau-né | Marque : à préciser  Type : à préciser  Contrôle de la température BEBE & AIR-AMBIANT automatique avec photothérapie  Réglage de la température automatique ou manuel  Double affichage de la température 25 °C à 37°C  Consigne et valeur réelle, précision < 0.3 °C  Affichage du temps  Elément chauffant en quartz micro cristal  Réglage de la position de l'élément chauffant  Système complet d'alarmes acoustiques et visuelles  Couche du bébé ajustable en inclinaison avec parois en plexi  Support prévu pour prendre une radio (RX)  Monté sur 4 grandes roulettes (2 avec freins)  Sortie RS-232  Equipé de:  \* Unité de photothérapie intégrée avec minuterie  \* Porte sérum  \* Rails latéraux pour fixation accessoires  \* Support pour cassettes RX  \* Matelas  \* 2 sondes de température (1 pour Ambiant, 1 pour le bébé)  A fournir avec  Câble secteur  1 lampes de rechange, 1 élément chauffant de rechange  Manuel d’utilisation en français  Formation des utilisateurs à la manipulation |
|  | Extracteur d’Oxygène | * Marque : à préciser * Type : à préciser * Concentrateur utilisant une méthode d'absorption de la pression pour produire l'oxygène à 93 % de pureté au moins. * L'oxygène doit être continuellement écoulé selon un débit allant env de 0.5 l/mn jusqu'à 5 l/min (par tranche de 0.5 l/min) : * Pouvant fonctionner 24/24 heures, panneau de contrôle qui comprend : * - Un débitmètre qui permet de régler le débit de 0.5 à 5 l/min grâce à un bouton, et une bille qui indique le niveau du débit * - Un compteur d'horaire qui affiche le cumul des heures de fonctionnement de la machine (en heures) * - Un connecteur de sortie d'oxygène * - Interrupteur arrêt/marche * - Un disjoncteur * - Des témoins lumineux (vert, jaune, rouge) ou écran LCD qui informent sur la concentration d'oxygène Caractéristiques Durée de chauffe du démarrage initial : 30 min env au bout desquelles le voyant de pureté O2 s'allume Plage de réglage du débit : de 0.5 à 5 l/min Pression de sortie de l'oxygène : 0.34 bar +/- 10% (34.5 kpa +/- 3.45 kpa) * Alimentation :230 V, 50Hz * Facile à entretenir : le remplacement du filtre d’admission, du filtre de sortie et du filtre caisson à l'intérieur du concentrateur s'effectuant facilement (1 kits d'entretien à fournir) * Avec un humidificateur qui sera fourni avec le concentrateur. * Caisson en plastique anti-chocs et retardateur de flammes conforme à la norme UL 94-VO 4 roulettes directionnelles. |
|  | Ventouse électrique | Marque : à préciser  Type : à préciser    **Ensemble ventouse obstétricale à pompe électrique composé comme suit :**  1 ventouse complète diam. 40 mm 1 ventouse complète diam. 50 mm 1 ventouse complète diam. 60 mm 1 support flacon en fil plastifié 1 flacon d'aspiration en verre 1 aspirateur de mucosité puissant 1 bouchon avec manomètre 1 jeu de tuyaux caoutchouc  1 chariot supportant avec panier à accessoires supportant l’aspirateur |
|  | Aspirateur électrique | * Marque: à préciser * Type: à préciser   Aspirateur électrique châssis en ABS de grande résistance,  deux bocaux collecteurs en polycarbonate (4 L chacun), autoclavable, avec valve de sécurité .  Compresseur : Pompe piston de longue durabilité, sans huile ne nécessitant pas de maintenance.  Débit maximum env: 40 L/min  Vide maximum env: 0-85 kPa – 850 mbar – 640 mmHg  Tension : 230 V (50 Hz)  Avec   * 1 filtre hydrophobique avec chaque flacon * 4 roues très résistantes (2 avec frein) * 3 m. tube d’aspiration PVC * 10 Filtres de bactéries * 2 bocaux de 4 litres chacun |
|  | Sonde de gastro-entérologie | Fourniture d’une sonde gastro-entérologie Olympus GIF-V2 neuf ou modèle ultérieur.  L'Olympus GIF-V2 est un gastroscope vidéo utilisé pour les applications d'endoscopie gastro-intestinale dans les hôpitaux et les cliniques.  Il offre une capacité d'insertion, une qualité d'image et une visibilité exceptionnelles. Il est idéal pour faciliter la visualisation optique, fournir un accès thérapeutique au pharynx ou à l'œsophage et réduire l'inconfort des patients subissant des procédures de gastroscopie.   * Longueur utile 105 cm * Diamètre : 9.8 mm |
|  | Colonne d’endoscopie | * Marque: à préciser * Type: à préciser   **Colonne d'endoscopie digestive vidéo** **Olympus ou équivalent**  **Colonne d’endoscopie vidéo (Gastro et Colonoscopie) haute définition**  Elle permettra de diagnostiquer les lésions inflammatoires, des ulcères de l'estomac, des ulcères du duodénum, ou encore des lésions cancéreuses, polypes, etc. ou d’assurer des gestes thérapeutiques comme l'hémostase d'une lésion responsable d'une hémorragie digestive ou d’effectuer des ablations etc.  La source **de lumière au xénon** doit pouvoir produire une lumière de longueur d'onde de 440 nm et 540 nm à travers un filtre spécial. Cette longueur d'onde composite sera conforme aux caractéristiques spectrales d'absorption de l'hémoglobine.  La lumière de longueur d'onde 440 nm ou similaire, facile à absorber par les tissus fibreux de la couche de muqueuse, et la lumière de longueur d'onde 540 ou similaire jouant un rôle dans les vaisseaux sanguins sous-muqueux. Ainsi, doivent permettre de voir les lésions des muqueuses et la distribution vasculaire sous-muqueuse. Elle pourra réaliser la teinture optique des vaisseaux sanguins et de la structure des fibres superficielles en utilisant une sortie de longueur d'onde de 440 nm et 540 nm ou similaire. La technologie permettra de considérablement améliorer la détection précoce du cancer et permettre un traitement précoce.    Le processeur vidéo doit avoir les propriétés suivantes :  -          **Contrôle automatique de la luminosité :**  Il serait possible d’ajustez automatiquement l'intensité de l'éclairage en fonction de l'intensité lumineuse, afin d'éviter la surexposition des tissus sous la lumière d'irradiation et de contrôler efficacement la température à l'extrémité de l'endoscope.  **Grossissement électronique:**  Il doit intégrer un système de grossissement électronique agrandissant les images animées de 1,2x, 1,5x ou 2x au moins.  **Stockage HD :**  Il doit intégrer un port USB permettant d’enregistrer des photographies ou vidéo, pouvant accueillir un clavier afin que les caractères saisis par le clavier puissent être affichés sur l'écran.  **Amélioration des bords et de la structure:**  Le **Gastroscope vidéo adulte** permettra d'examiner l'intérieur de l'estomac, de diriger une sonde à biopsie ou d’y réaliser une opération chirurgicale intrusive voire micro chirurgie.  Equipés de la caméra HD, il généra des images haute définition et nettes avec une visibilité améliorée des contours et des détails améliorés. Il conviendra à la fois aux procédures de routine et aux interventions complexes.  Un jet d'eau à forte pression aidera à laver le chyme et le mucus, en maintenant la vision propre lors des examens de routine et thérapeutiques.il doit intégrer un grand canal de forceps pour une variété de procédures.  Un rayon de courbure court avec des angles de réglage plus larges ouvrant le champ visuel, réduisant ainsi le risque d'oubli d'une lésion.  Avec une rigidité progressive procurant une expérience d'insertion confortable, même dans la partie profonde du côlon.  Il permettra des actions comme : arrêt sur image, capture instantanée, amélioration de l'image, etc. pour personnaliser les boutons de la poignée de l'**endoscope**. Les commandes de jet d’eau et d’air seront également à la portée de la main.  Composée :   * d'un **écran plat 19 pouces minimum de qualité médicale** * d'un **processeur** **vidéo avec** une **source de lumière froide intégrée Xéon ou séparée** * d'un **gastroscope**  video haute qualité * d’une caméra d’endoscopie haute définition * d’insufflateur * d’une pince à biopsie * d’un kit de lavage et decontamination avec les 3 bacs, deux pompes de lavage et reincage * d’un chariot d’endoscopie rigide * d’un onduleur 1000 VA au moins   Fournir complet prêt à fonctionner avec manuel d’utilisation.  Formation des utilisateurs à la maintenance et à la manipulation |
|  | Fauteuils de prélèvement | Marque : à préciser  Type : à préciser  Fauteuil de prélèvement de laboratoire et banque de sang mécanique.  Assise, dossier et jambière en mousse préformée de qualité; accoudoirs amovibles dont on peut orienter à gauche ou à droite.  Gouttière proclive/déclive orientable.  Dimensions approximatives :  Hauteur assise = 70 cm largeur = 50 cm  Longueur = 52 cm Long jambière = 44 cm  Haut dossier = 70 cm Long totale déployée = 180 cm |
|  | Table d’accouchement | Marque : à préciser  Type : à préciser  Tube d’acier époxy sans position de trendelenburg (0-15o).  • structure 3 sections  • châssis tubulaire en acier peint en époxy à section rectangulaire 50x30x2 mm  • extrémités de lit amovibles grâce à un mécanisme de dégagement rapide  • sommier large  •A livrer avec repose-jambes anatomique confortable réglable dans différentes positions  • tous les réglages seront manuels.  Il est conçu pour assurer la meilleure performance sans l’utilisation de l’électricité  • hauteur réglable par pédale hydraulique.  • relève-buste réglable à crémaillère.  Partie jambes escamotable et coulissant sous la section du siège.  • matelas fixes recouverts de similicuir lavable et ignifuge  • fourni avec appui-jambes avec nouvelles brides de fixation  • dimensions: 80 x 180 x 60/90cm.  Capacité: 180kg  Avec cuvette |
|  | Skiascope complet | * Marque: à préciser * Type: à préciser   L’ensemble du kit se compose d’un skiascope à fente BETA®200 S XHL 3.5 V,  d’une poignée rechargeable avec un câble USB avec un bloc d’alimentation, le tout dans un étui rigide.  A fournir avec une ampoule de rechange. |
|  | Débitmètre | Marque : à préciser  Type : à préciser  Débitmètre à oxygène avec humidificateur  Débit maximum 15L/min. Raccord à la prise  **- Lisibilité**   * Double échelle pour une utilisation en pédiatrie et en médecine adulte :   - Echelle dilatée : 0-5 L/min  - Echelle normale : 5-15 L/min   * Débit maximal hors échelle : environ 22 L/min * Valeur du débit réglé visible de loin. * Sérigraphie sur les 180°C du tube.   **Facilité d'utilisation**   * Bouton de réglage du débit très précis. * Livré systématiquement avec son olive de branchement. * Bocal humidificateur avec graduation   Matériel Médical CE ou équivalent |
|  | Fauteuil de dialyse | Marque : à préciser  Modèle : à préciser  La Chaise de dialyse conçue pour une utilisation dans des environnements de dialyse rénale spécialisés. Le canapé doit offrir une facilité d'inclinaison 2 voies afin d'assurer une transition en douceur lors du positionnement des patients pour les procédures et les traitements de dialyse.  **Spécifications:**   * Profilage entièrement mécanique avec système de réglage des positions. * trenedelenburg et inclinaison inversée trendelenburg à 15 ° * Dossier et section de pied réglable * Charge de travail sécuritaire et capacité de levage de 250kg (550 lbs) * Levage vertical conçu pour fournir un maximum de stabilité dans toutes les positions de profilage * Surface d'enveloppe de base lisse et moulée en acrylique afin de faciliter le nettoyage et de minimiser l'accumulation de saleté * Châssis enduit de poudre antibactérienne * Matériel anti-microbien et ignifuge * Housse conçue pour la sécurité, le confort général et pour soulager la pression des patients * Hauteur réglable environ de 47cm à 99cm * Le dossier réglable de l'horizontale à 85 ° environ * Le repose-pieds réglable de +10 ° à -35 ° * Largeur standard de 70cm * Equipé d'un appuie-bras à angle multi-réglable * Choix entre roues à freins indépendants ou à verrouillage central * Dégagement sous la base de la table pour accueillir un lève-patient * Marchepied rembourré et réglable pour le confort du patient |
|  | Cardiotocographe | * Marque: à préciser * Type: à préciser * Grand écran couleur TFT 10 pouces environ  2 capteurs  1 capteur TOCO 1 marqueur évènement 3 sangles Imprimante thermique haute résolution 150 / 152 mm avec 10 rouleaux de papier à fournir. Capteurs multi-cristaux étanches 1MHZ 12 cristaux au minimum, 24 h de mémoire interne d’enregistrement, Technologie (Signal Overlap Vérification) ou équivalent  Détection automatique du mouvement fœtal Batterie lithium longue durée 6H au minimum  Logiciel pour connexion PC Fichier patientes Transfert rapide des données au cabinet par câble Ethernet Stockage des tracés Calcul de la VCT * Avec 2 rouleaux de papier imprimante |
|  | Doppler fœtal | * Marque : à préciser * Type : à préciser * Détecteur doppler fœtal équipé d'un haut-parleur intégré pour une présentation sonore des signaux (le volume est réglable au moyen de deux touches). * Ce modèle est également doté d'un connecteur pour l'écoute externe via des écouteurs * Fréquence des ultrasons : 2 MHz +- 10% environ  Puissance de sortie : <10mW/cm2SATA. Plage de mesure de la fréquence cardiaque fœtale : 50 - 240 bpm. Précision : +- 1bpm. Ecran LCD  Touches de commande : Mise en marche par une touche. Volume : deux touches de réglage. Alimentation :  Piles rechargeables  Normes de sécurité : Classification : Type B - IEC 60601-1-2005. |
|  | Appareil d’échographie mobile | Marque : à préciser  Modèle : à préciser   |  | | --- | | ECHOCARDIOGRAPHE PORTABLE, EQUIPÉ D’UN MODULE ECG . \* Echographe portable format ordinateur portable.  \* Ecran 15" TFT au moins  \* Mode M, doppler couleur, doppler continu,  \* Module cardiac, Smart 3D, IScape View, Image panoramique. \* Grand choix de sondes multifréquences avec THI. \* Grande autonomie sur batterie. \* Mode fast boot (25 secondes). \* Chariot avec trois connecteurs de sondes \* Connectique complète  Conçu pour permettre une utilisation facilitée, apportant rapidité et précision aux utilisateurs de tous niveaux.  Écran 15"TFT de haute résolution avec un angle de vue large.  interface intuitive permettant à tout utilisateur de réaliser un examen rapide et précis.  Valeur clinique - iClear : la technologie << Speckle reduction >> améliore la résolution de contraste  des lésions sans compromettre la résolution spatiale. - iBeam : augmente la définition de frontière en utilisant l’imagerie de composition spatiale en temps réel. - iTouch : optimisation intelligente des images avec un bouton unique. - iZoom : agrandissement automatique de l’image en mode plein écran.   Solution de transfert de données simple   - iStantion : Databse patients intégrale - Disque Dur 320G au moins  - Ports USB - Solution complète de DICOM 3.0 - IRoam : solution de transfert de données sans fil - Stockage réseau direct: méthode économique de connexion réseau entre l’échographe et PC.   Batterie ions-lithium procurant une autonomie de plus 1,5 h en usage continu. - Conçu en magnésium robuste avec fonctions antichoc et anti-éclaboussure.  - Poignée  et sac à dos confortables à fournir. - Chariot mobile ergonomique hauteur ajustable doté de fonctions et de performances comparables à celles des systèmes basés sur chariot standard. - Solution de transfert des données facile.  Fonctions inclus : Cardio-Vasculaire Angéiologie Gynécologie Obstétrique Radiologie Gastro-Entérologie Rhumatologie  Fourni avec :     * 1Sonde cardiaque phased array * 1Sonde Abdominale convexe * 1Sonde Linéaire superficielle * 1Sonde endocavitaire * 1Câble ECG * 1Sac de transport * 1 charger 220 v 50 Hz | |
|  | Lits d’hospitalisation | Marque : à préciser  Type : à préciser  Lit en ossature métallique composée de tubes de diamètre 32 mm d’épaisseur 2mm avec panneaux tête et pieds en acier inox, patins plastiques de 11glissement ; sommier châssis constitué d’un treillis de fils métalliques de forte section.  Sommier, métallique à ressorts ou à lames à proscrire. Peinture époxy ou équivalent.  Le lit est démontable sans visse et indéformable quand il est monté. Dimensions env.  L190 cm; l 80 cm.  Hauteur Sous matelas : 57 cm |
|  | Matelas d’hospitalisation | Matelas pour lit d'hospitalisation 1 place, épaisseur de 10 cm au moins, composés d’une mousse. Fermes et toniques, recouvert de tissus imperméable à l’eau de qualité médicale  Dim : 190 x 80 cm environ |
|  | Réfrigérateur de laboratoire | Marque : à préciser  Modèle : à préciser   |  |  | | --- | --- | | **Capacité**  **Modèle**  **Type de portes**  **Typologie de produits** | **350 L au moins**  **1 porte vitrée**  **Porte vitrée**  **Armoire réfrigérée** |   Configuration  Réfrigérant : R 600a ou équivalent  Système de réfrigération : Dynamique Procédure de dégivrage : Automatique Tension : 220-240 V ~ Fréquence : 50 Hz Commande et fonctions Commande : Régulation mécanique Commande : Bouton de réglage rotatif Plage de température : +1°C à +15°C Affichage de la température : Digital à l'extérieur Design et équipement Matériau des parois latérales : Acier Couleur: Blanc Matériau de la porte/couvercle : Porte vitrée isolante  Fermeture : Existant Ouverture de porte : Porte changeable à droite Matériau bacs dans le congélateur : ABS blanc Nombre de tablettes de rangement : 6 au moins  dont réglables en hauteur : 5 Matériau des tablettes de support : Grilles plastifiées Capacité de la tablette de support : 45 kg Grille de fond : ✔ Poignée : Poignée barre ergonomique Matériau des pieds réglables : Acier zingué  A fournit avec ventilateur de refroidissement moteur, modèle tropicalisé |
|  | Radio Os/Poumon | Marque : à préciser  Modèle : à préciser  Salle complète de radiographie OS – POUMONS numérique avec générateur HF contrôlé par microprocesseur et détecteurs plants sans fil permettant la réalisation de toutes les procédures de radiographie de façon simple et efficace.  **COMPOSITION :**  **TABLE DE RADIOGRAPHIE** (table à hauteur variable) : 550 mm min. 900 mm max.  Largeur : 770 mm Longueur de la base de la table : 1400 mm Largeur du plateau de la table : 810 mm Longueur du plateau de la table : 2200 mm Distance du détecteur au plateau de la table :  < 60 mm Absorption du rayonnement : < 0.7 mm  équivalent Al Déplacement longitudinal du plateau de  table : 1100 mm Déplacement transversal du plateau de  table : 240 mm Poids max. du patient : 320 kg Déplacement horizontal du potter dans la  table : 500 mm Contrôle automatique d’exposition :  chambres d'ionisation à 3 champs  **SUPPORT MURAL** Dimensions Hauteur : 2245 mm Largeur : 651 mm Profondeur : 367 mm Hauteur minimale du centre du détecteur : 335 mm Hauteur maximale du centre du détecteur :  1850 mm Déplacement vertical du potter : 1520 mm Absorption du rayonnement (atténuation du panneau avant, à l'exclusion de l'AEC) : < 0.7 mm équivalent Al Angulation du potter (potter inclinable) :  -20° à +90° Distance de la surface du support mural  - au détecteur : < 50 mm Charge maximale sur le potter mural : 32 kg Contrôle automatique d’exposition :  chambres d'ionisation à 3 champs  **BUCKY Bucky :**  avec grilles amovibles dans tous les cas Bucky disponible pour détecteur fixe 43 x 43 cm Bucky disponible pour détecteur de taille de cassette 35 x 43 m (peut être utilisé pour systèmes CR & DR) Bucky de taille de cassette pouvant alterner entre paysage et portrait.  **SYSTÈMES-ACCESSOIRES INCLUS**  Le tube motorisé pour le suivi vertical de la tête de tube sur la table ou un support mural Collimateur automatique Écran interactif de 10 pouces sur la tête de tube Détection automatique de la taille de la cassette dans le potter de type détecteur/cassette (ACSS) Matelas Porte-cassette latéral Ceinture de compression pour la table Potter inclinable pour support mural Espaceur pour support mural Porte-bébé pour support mural Grilles anti-diffusantes : grille parallèle et grilles focalisées avec 70 l/cm, rapport 10:1 distances  focales 100/150/180 cm  **DONNÉES D'INSTALLATION :**  Tension secteur : Triphasé 400 V  Compensation de ligne automatique : +5%, -10% à 400 V pour générateur 40 kW/50 kW/65 kW ± 5% à 400  Hauteur de plafond minimale : 2500 mm  Tubes à rayons X compatibles E7884X  Fourchette pour les paramètres d’exposition :  mA : De 10 mA à 800 mA pour les valeurs mA suivantes : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50,63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 650, 800. (en fonction du modèle de générateur)  mAs Produit de mA x temps d'exposition de 0,5 mAs à 600 mAs (32 pas) ms De 1 à 6 300 millisecondes pour les valeurs de temps suivantes : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 130, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6300. AEC mAs : 0,5 mAs à 600 mAs durée d'exposition : Temps d'irradiation nominal le plus court = 2 ms (Contrôle automatique d’exposition)  **IMPRIMANTE DE FILMS A DEUX BACS AU MOIS**  Alimentation électrique  • Adaptation automatique 100 – 240 V : 50/60 Hz  **Consommation électrique**  • Impression: 250 watts/• Consommation maxi: 530 watts  • Mode veille: 70 watts  **Zone de diagnostic**  • 8 x 10 inch: 2376 x 3070 pixels/  • 10 x 12 inch: 3070 x 3653 pixels  • 11 x 14 inch: 3348 x 4358 pixels  • 14 x 17 inch: 4358 x 5232 pixels  **Résolution d’impression**  • Géométrique: 320 PPI/  •Contraste: résolution de contraste 12 bits  **B. CONSOLE D’ACQUISITION ET D’INTERPRETATION**  UNITE CENTRALE  Core i5, 8Go RAM, , 500Go DD, Win10  **Ecran HP 19’’ au moins de Grade médicale**   * Logiciel de traitement d’image * Logiciel d’annotation * Logiciel DICOM * Possibilité d’exporter en format native (Raw), JPG, DICOM * Identification et définition des paramètres de l’examen : * Données du patient : * Nom, prénom, âge, sexe … * Données de l’examen : * Type d’examen, * Type d’exposition. * Reception des images et contrôle de leur qualité. * Utilisation de certains outils : * Marqueurs gauche / droite, * Rotation à gauche / à droite. * Différents outils disponibles pour manipuler l’image : * Marqueurs gauche / droite, * Annotations avec des textes libres, * Transformation de l’image (renversement, rotation), * Intensité/contraste, * Zoom … * Possibilité d’imprimer les examens sur films   **DÉTECTEUR**  Capteur d'image : TFT : a-Si (silicium amorphe)   * Type de scintillateur à rayons X : CsI (iodure de césium) * Pas de pixel : 140 µm * Champ de vision : 36 cm x 43 cm (14 "x 17") * Zone active (H x V) : 358,4 mm × 430,08 mm * Tableau actif : 2560 x 3072 * pixels Surface effective : 355,04 mm x 426,72 mm * Tableau efficace : 2536 x 3048 pixels * Niveaux de gris : 16 bits * Résolution spatiale : Min. 3,5 lp/mm * Temps d'acquisition d'image (filaire) : jusqu'à 3 secondes. (Réglez le temps d'exposition à 500ms / sauf le temps d'exposition) * Contrôle synchrone aux rayons X : - AED (détection d'exposition automatique) * – DR Trigger (déclencheur de ligne externe) * Indice IPX : IP67 Source de courant: * - Alimenté par SCU via un câble d'interface tether : DC 24V, Max. 1.0A * - Alimenté via un adaptateur AC-DC : DC 18V, Max. 4.44A * Transmission d'images : - Filaire : Gigabit Ethernet (1000BASE-T) via Power over Ethernet (PoE) * Taux de transmission des données : * - Max. 300 Mbps (IEEE802.11n, MIMO 2x2, 5GHz, 40MHz) - Max. 1300Mbps (IEEE802.11ac, MIMO 3x3, 5GHz, 80MHz)   Fournir :   * 1 onduleur de puissance adaptée pour la station de travail, * 2 tabliers plombés; * 1 protège gonade, * 1 Paravant plombé, * films : - 2 paquets de 100 films format 24x30; * 2 paquets de 200 films format 36x43,   A fournir avec manuelle d’utilisation, de configuration et de réparation en Français,  Formation des utilisateurs et technicien à l’utilisation et à la maintenance. |
|  | Tonomètre à Air pulsé | Marque : à préciser  Type : à préciser  Tonomètre à Air pulsé permettant de mesurer la pression oculaire. Pour les professionnels, ophtalmologistes ou non. Intuitif et simple d'emploi.  - Ecran tactile digital.  - Entièrement automatisé (alignement, autofocus, autotracking).  - Mesure rapide en rafale.  - Mentonnière et joystick électriques.  - Jet d'air stabilisé doux et silencieux.  - Corrélation avec la pachymétrie.  Caractéristiques :  - Plage de mesure : 0 à 60mmHg.  - Précision : 0,1mmHg.  - Champs d'observation : 15x9MM environ.  - Mouvement de la tête optique : 88mm (X) x 40mm (Y) x 45mm (Z) environ.  - Débattement mentonnière : 70mm environ.  - Alimentation : Electrique 220 v 50 Hz  A fournir avec :  Table élévatrice électrique,  Housse de protection |
|  | jeux d'Echelle d’acuité électrique | * Marque: à préciser * Type: à préciser   Jeu d'Echelle d’acuité visuelle électrique 220 v 50 Hz composé de :   * Echelle AV de loin de Snellen, * 1Echelle AV de loin Monoyer pour lettré avec cadre en aluminium avec plexi glace retro éclairé. Disposition des écritures de type Type Monoyer.Lisible sur 5 m, * 1 1Echelle AV de loin Monoyer pour analphabet avec cadre en aluminium avec plexi glace retro éclairé. Disposition des symboles de type Type Monoyer lisible sur 5 m. |
|  | Ophtalmoscope | Marque : à préciser  Modèle : à préciser  Ophtalmoscope HEINE Mini 3000 ou équivalent  Eclairage conventionnel. Diaphragmes ophtalmoscope: Grand spot, Petit spot, Etoile de fixation, Demi-lune, Filtre vert. Grand spot pour le fond d'œil normal. Petit spot pour réduire les reflets en cas de petites pupilles. Étoile de fixation servant à examiner la fixation centrique et excentrique.  Demi-lune pour réduire les reflets en cas de petites pupilles. Filtre vert avec effet d'augmentation des contrastes permettant d'examiner les petites modifications des vaisseaux. Plage de correction: de –20D à +20D. + 1 2 3 4 6 8 10 15 20. – 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D. Alimentation : Poignée rechargeable chargeur mini NT. Clip de fixation avec interrupteur intégré. S’éteint automatiquement quand on le remet en poche.  Fourni avec chargeur et étui de protection et 2 ampoules de rechange. |

Spécifications techniques détaillées et normes, si nécessaire.

*[Insérer une description détaillée]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lot 2 : Fourniture et installation de divers équipements destinés aux hôpitaux régionaux de Kayes, Ségou et Mopti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Articles (Nos)** | **Noms des Fournitures** | **Spécifications techniques et normes applicables** |
|  | Climatiseurs 2.5 CV | Marque : à préciser  Type : à préciser  Climatiseur Split 18000 BTU 2,5 CV, permettant de disposer d’un environnement avec un air frais et sain, un système qui refroidit toute la salle doucement et uniformément. Fonctionnement contrôlé pour obtenir une réduction considérable de la consommation d’énergie et le maintien d’une température ambiante agréable.   * Type: Split fixe * Capacité: 18000 btu * Balançoire air automatique * Fonction d’auto nettoyage * Redémarrage automatique * Niveau de pression sonore intérieur faible * Réfrigérant: R22 ou équivalent   Alimentation électrique : 220V 50 Hz |
|  | Climatiseurs 2 CV | Marque : à préciser  Type : à préciser  Climatiseur Split 18000 BTU 2 CV, permettant de disposer d’un environnement avec un air frais et sain, un système qui refroidit toute la salle doucement et uniformément. Fonctionnement contrôlé pour obtenir une réduction considérable de la consommation d’énergie et le maintien d’une température ambiante agréable.   * Type: Split fixe * Capacité: 18000 btu * Balançoire air automatique * Fonction d’auto nettoyage * Redémarrage automatique * Niveau de pression sonore intérieur faible * Réfrigérant: R22 ou équivalent   Alimentation électrique : 220V 50 Hz |
|  | Climatiseurs 1.5 CV | Climatiseur Split mural Sharp 1.5 CV purificateur et conditionne l’air pour le bien-être assuré.  Avec une consommation d’électricité faible.   * Marque : à préciser * Puissance : 1.5 CV * Type : Mural * Capacité de refroidissement : 12.000 BTU / h * Réfrigérant : R22 * Niveau de pression sonore faible * Consommation : de 1090 à 1120 watts environ * Puissance d’entrée-A : 220-240V, 50Hz |
|  | Fauteuil demi ministre | * Marque: à préciser * Type: à préciser   En tissu non salissant et esthétique. Assise et dossier réglable en hauteur par vérin hydraulique, fauteuil basculante.  Accoudoirs non recouvert de tissu.  Pied à cinq branches en acier inox avec roulettes  Dossier. haut 51 larg. 48 cm, larg. totale 61 cm. |
|  | Chaise visiteurs | * Marque: à préciser * Type: à préciser   Chaise rembourrée confortable et peu encombrante avec dossier et accoudoir. Structure en acier chromé. Revêtement en similicuir noir ou skaï. Dimensions approx. standards : assise 53 x 46 cm, dossier haut 58 cm. |
|  | Véhicule de liaison type Hilux | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Origine | | | A préciser | | Marque  Modèle | | | A préciser | | Fourniture véhicule tout terrain | | | | | Cabine | | | * Quatre (04) portières latérales, * 5/6 Places assises, climatisé, * Radio AM / FM /SW, USB, * Lève-vitres éclectiques des 4 portières, * Fermeture centralisée des portes, * Clef avec commande de verrouillage/déverrouillage des portes à distance, * Airbags conducteur et passager | | Carrosserie | | | Pick-up double cabines | | Source d’énergie | | | Gas oil | | Nombre de cylindre | | | 4 cylindres en ligne | | Cylindrée cm3 | | | 1900 cm3 minimum | | Transmission | | | Cinq vitesses manuelles avant et une marche arrière | | Direction | | | Assistée | | Puissance maxi KW/Tr .mn | | | (65 à 105 / 3000 à 4200) kW/tr.mn | | Couple maxi Nm /Trm.n | | | (190 à 350/ 1600 à 4200) Nm/tr.mn | | Puissance Administrative en cv | | | A préciser | | Suspension | | Avant | Indépendantes ou rigides | | Arrière | Indépendantes ou rigides | | Système de  freinage | | Avant | Disques | | Arrière | Tambours | | Dimensions | Longueur | | 5000 mm minimum | | Largeur | | 1690 mm minimum | | Hauteur | | 1730 mm minimum | | Empattement | | 2950 mm minimum | | Consommation aux 100 km (en parcours urbain) | | | A préciser | | Pneumatiques | | | A préciser | | Capacité du réservoir | | | 70 litres minimum | | Garde au sol | | | 200 mm minimum | | Voie | Avant | | 1500 mm minimum | | Arrière | | 1400 mm minimum | | Autres équipements | | | -1 roue de secours  -1 trousse à outils avec cric  et manivelle  - 1 manuelle d’utilisation  en français  - 2 triangles, 1 extincteur | |
|  | Réfrigérateurs | * Marque: à préciser * Type: à préciser   Réfrigérateur Congélateur combiné d’une capacité totale de 340 L environ (dont 100L pour le congélateur).  Équipé d'un grand nombre rangements au moins :   * 3 clayettes, * 4 balconnets de contre porte, * 2 bac à légumes et enfin * 3 tiroirs de congelation * Régulation électronique de la température * Eclairage intérieur du réfrigérateur * Dégivrage automatique * Autonomie en cas de coupure de 10 heures au moins * Portes réversibles * Nombre de portes 2   A fournir avec ventilateur externe de refroidissement du moteur |
|  | Lampe baladeuse | Marque : à préciser  Type : à préciser  Lampe d’examen en forme de baïonnette.  Fixée sur tube coulissant (haut Mini 100 cm)  Socle sur roulettes avec Lampe LED  Flexible 70 cm env.  Alimentation 220 / 240 V - 50 Hz avec transformateur incorporé |
|  | Machines à laver | * Marque: à préciser * Type: à préciser   Laveuse essoreuse professionnelle médicale basse consommation à cuve suspendue de 30 Kg de capacité au moins.  Façade et les panneaux latéraux sont en peinture anthracite ou acier inox. Tambour et cuve seront en acier inoxydable.  Avec un microprocesseur performant intégrant au moins 20 programmes. Un large écran avec bouton de commande pour une sélection aisée des programmes Le choix de la langue :française  Des boutons pour une sélection rapide des programmes et des options de lavage les plus fréquemment utilisés ; Des programmes de lavage optimisés en fonction des économies, de la performance et du temps.  La machine doit pouvoir peser le linge et ajuste la quantité d’eau et d’énergie nécessaires en fonction de la charge. Cette fonction permettant d’importantes économies lorsque la machine n’est pas entièrement chargée.  • Très faible consommation d’eau et d’énergie ; • Bac à lessive à quatre compartiments au moins pour un dosage manuel de la lessive en poudre ou liquide ; • Essorage puissant pour un séchage efficace • Porte avec joint d’étanchéité et charnières très résistantes conçues pour un usage industriel • Acier inoxydable et acier galvanisé pour un haut degré de protection des pièces vitales • Fonction PowerBalance: – Maximise la puissance d'essorage – Diminue les contraintes mécaniques exercées sur la machine.   * Alimentation automatique en lessive * Panneau frontal en acier inoxydable * Raccordement au système de réservation * Pompe de vidange * Production de vapeur * Consommation d’eau à **préciser…** * Consommation électrique à **préciser…**   A fournir avec kit de branchement complète hydraulique, tuyauterie de drainage, câbles électriques, disjoncteur coffret électrique. *Fournir avec un SÈCHE LINGE PRO 30 kg électrique: Meuble intérieur et extérieur en acier traité avec un revêtement anti-corrosion Tambour en acier inox Charnières ultra-solides conçu pour une utilisation dans des environnements industriels Le filtre d'air est facile d'accès* Grande ouverture de porte. |

Spécifications techniques détaillées et normes, si nécessaire.

*[Insérer une description détaillée]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Plans**

Le présent Dossier d’appel d’offres *[insérer « comprend les plans suivants » ou « ne comprend aucun plan »]*, selon le cas. (Il s’agit principalement des hypothèses de marchés industriels où la livraison des fournitures et/ou les services de pose et d’installation doivent tenir compte des plans des locaux et bâtiments auxquels s’incorporent les acquisitions de fournitures : par exemple incinérateurs, chambre froide, climatiseurs, etc.)

*[si le dossier d’AO comprend des plans, en insérer la liste dans le tableau ci-dessous].*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Liste des plans** | | |
| **Nos** | **Titres** | **Objectifs** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**5. Inspections et Essais**

Les inspections et tests suivants seront réalisés : *[insérer la liste des inspections et des tests]*.

# **TROISIEME PARTIE : Marché**

Section V. Cahier des clauses administratives générales (CCAG)

Section VI. Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

Section VII. Formulaires du Marché

## Section V : Cahier des clauses administratives générales (CCAG)

Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de fournitures s’applique au présent marché.

## Section VI : Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) précise le Cahier des clauses administratives générales (CCAG). Lorsqu’il y a contradiction, les clauses ci-après prévalent par rapport aux clauses du CCAG. | | |
| **CCAG 1.1 (g)** | | L’Autorité contractante est : Ministère de la Santé et du Développement Social |
| **CCAG 1.1 (l)** | | Les lieux de destination finale est :Hôpitaux régionaux de Kayes, Ségou et de Mopti. |
| **CCAG 4.2 (b)** | | Les termes commerciaux auront la signification prescrite par les Incoterms *Version 2010.* |
| **CCAG 6.1** | | Les candidats aux marchés publics peuvent se grouper pour concourir à l'obtention des marchés publics sous forme de groupements d'entreprises solidaires ou de groupements d'entreprises conjointes, sous réserve de respecter les règles interdisant les entraves à la concurrence.  Les membres du groupement sont conjoints lorsque chacun de ses membres s’engage à exécuter une ou plusieurs parties du marché identifiées quant à leur nature et à leur prix sans encourir de responsabilité quant à l'exécution des autres parties du marché. Les membres du groupement sont solidaires lorsque chacun de ses membres est engagé pour la totalité du marché » |
| **CCAG 8.1** | | Aux fins de **notification**, l’adresse de l’Autorité contractante sera :  Attention de : *Directeur des Finances et du Matériel*  Rue : *N’Tominkorobougou, sise OMS, route de Koulouba*  Étage/ numéro de bureau *: 1er étage.*  Ville *: Bamako*  Boîte postale : *232*  Pays : *Mali*  Numéro de téléphone : *(223) 22 53 61/02*  Numéro de télécopie : *(223) 20 23 03 25*  Adresse électronique : |
| **CCAG 9.1** | | Le droit applicable est le droit malien. |
| CCAG 10.2 | | Les différents ou litiges ou toute revendication formulée par une partie à l’encontre d’une autre, découlant de l’interprétation des textes régissant les marchés publics, de la passation, de l’exécution, de l’interprétation ou de la résiliation des marchés publics sont réglés suivant les voies suivantes :  - le règlement à l’amiable ;  - l’arbitrage ;  - le recours juridictionnel. |
| **CCAG 12.1** | | Détails concernant les documents d’embarquement et autres documents à fournir par le Titulaire :   * copies des factures du Titulaire, décrivant les fournitures, leurs quantités, leur prix unitaire et le montant total; * original et une copies du connaissement négociable, net à bord, marqué” frais payé” et       copies du connaissement non négociable; * copies des listes de colisage identifiant les contenus de chaque colis ; * certificat d’assurance; * certificat de garantie du Fabricant ou du Concessionnaire agréé ou du distributaire agréé ; * certificat d’inspection émis par le service d’inspection désigné et rapport d’inspection en usine du Titulaire; et * certificat d’origine.   Les documents ci-dessus sont à recevoir par l’Autorité contractante une semaine au moins avant l’arrivée des fournitures au port ou la date de livraison à destination finale. |
| **CCAG 14.1** | | Le prix des Fournitures livrées et/ou Services connexes exécutés sera ferme*.*  Le montant d'un marché à prix ferme est actualisable pour tenir compte des variations de coûts entre la date limite de validité des offres et la date du début de l’exécution du marché, en appliquant au montant d'origine de l'offre la formule d'actualisation ci-après :  P1 = P0 (a L1/Lo + bi M1/Mo)  dans laquelle:  P1 = Prix actualisé.  P0 = Prix du marché (prix de base).  a = pourcentage estimé de l’élément représentant la main-d’œuvre dans le Prix du marché.  bi = pourcentage estimé de l’élément (d’indice i) représentant les matières et matériaux dans le Prix du marché.  L0, L1 = indices du coût de la main-d’œuvre applicables à l’industrie concernée, à la date limite de validité des offres et à la date d’actualisation du prix, respectivement.  M0, M1 = indices des prix des principaux matériaux de base à la date limite de validité des offres et à la date d’actualisation du prix, respectivement.  La somme des éléments a et bi doit toujours être égale à un (1) dans chaque cas où la formule est utilisée.  La date d’actualisation du prix est la date à laquelle la notification d’attribution définitive du marché est effectuée. |
| **CCAG 15.1** | | La méthode et les conditions de règlement du Titulaire au titre de ce marché sont :  Règlement des Fournitures :  Le règlement sera effectué comme suit :  i)Règlement de l’Avance : trente (30%) pour cent du prix du Marché sera réglé dans les 30 jours suivant la signature du Marché, contre une demande de paiement, et une garantie bancaire (i) à concurrence de 100% du montant de ladite avance  (ii) valable jusqu’à la livraison des Fournitures et(iii) conforme au format type fournie dans le document d’appel d’offres ou à un autre format jugé acceptable par l’Autorité contractante.  ii) A l’embarquement : soixante (60) pour cent du prix du Marché des Fournitures embarquées sera réglé par lettre de crédit confirmée et irrévocable ouverte au crédit du Titulaire dans une banque de son pays, contre la fourniture des documents spécifiés à la clause 12 du CCAG.  iii) À la réception : le solde de dix (10) pour cent du prix du Marché des Fournitures livrées sera réglé dans les trente (30) jours suivant leur réception, contre une demande de règlement accompagnée d’un procès-verbal de réception émis par l’Autorité contractante. |
| **CCAG 15.4** | | Le délai au-delà duquel l’Autorité contractante paiera des intérêts moratoires au Titulaire est de soixante (60) jours conformément à l’article 99.6 du CMP.  Le dépassement du délai de paiement ouvre sans autre formalité et de plein droit pour le titulaire du marché au paiement d’intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai, au taux de réescompte de la BCEAO majoré de 1% l’an. |
| **CCAP 16.1** | | Les prix sont conclus Hors Taxes. |
| CCAG 17.1 | | Le montant de la garantie de bonne exécution sera de cinq (5) pourcent du montant du Marché. |
| **CCAG 17.3** | | La garantie de bonne exécution sera une garantie bancaire. |
| **CCAG 22.2** | | L’emballage, le marquage et les documents placés à l’intérieur et à l’extérieur des caisses seront :   * Neufs et prêts à être utilisés ; * Remplissant les normes sanitaires de sécurité. |
| **CCAG 23.1** | | La valeur assurée devra être de cent dix (110) pourcent de la valeur DDP rendue à destination des fournitures. |
| **CCAG 25.1** | | Les Inspections et Essais sont : Sans objet |
| **CCAG 25.2** | | Les inspections et les essais seront réalisés à : Sans objet |
| **CCAG 26.1** | | Les pénalités de retard s’élèvent à : un deux mille cinq centième (1/2500ème) du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus par jour de retard. |
| **CCAG 26.1** | | Le montant maximum des pénalités de retard sera de 15% du montant du marché. |
| **CCAG 27.3** | | *[Lorsque l’Autorité contractante souhaitera retenir un délai de garantie différent de celui prévu au CCAG, il conviendra de l’indiquer ici, sinon ne pas modifier le CCAG] Sans objet* |
| **CCAG 27.5** | | Le délai de réparation ou de remplacement sera de trente (30) jours. |
| Section VII. Formulaires du Marché | | |

## Section VII : Formulaires du Marché

**Liste des formulaires**

1. Modèle de Lettre de Notification 88

2. Formulaire de Marché 90

3. Modèle de garantie de bonne exécution (garantie émise par un organisme financier) 91

4. Modèle de garantie de remboursement d’avance (garantie émise par un organisme financier) 94

1. Modèle de Lettre de Notification

*[Papier à en-tête du Maître d’Ouvrage]*

Date : *[date]*

A : *[nom et adresse du Soumissionnaire retenu]*

Messieurs,

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du *[date]* pour la fourniture de *[nom et/ ou description des fournitures]* pour le montant du Marché de *[montant en chiffres et en lettres]* FCFA, rectifié et modifié conformément aux Instructions aux candidats *[Supprimer “rectifié et” ou “et modifié” si uniquement l’une seule de ces mesures s’applique. Supprimer “rectifié et modifié conformément aux Instructions aux candidats” si des rectifications ou modifications n’ont pas été effectuées]*, est acceptée par nos services.

Il vous est demandé de fournir la garantie de bonne exécution conformément au CCAG, en utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution de la Section VII, Formulaires du marché.[[2]](#footnote-2)

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée.

*[Signature, nom et titre de la Personne Responsable du Marché habilitée à signer au nom du Maître d’Ouvrage]*

**Formulaire de marché**

**MARCHÉ No \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PASSE PAR APPEL D'OFFRES DU** *[Ou autres procédures à préciser]* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PUBLIE LE** *[Le cas échéant, en fonction du type de procédure de passation***] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**APPROUVE LE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOTIFIE LE \_\_\_\_\_\_\_\_\_par Ordre de Service n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OBJET :** Fourniture et installation d’équipements médicaux destinés à l’amélioration du plateau technique des hôpitaux Régionaux de Kayes, Ségou et Mopti -

**TITULAIRE : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MONTANT DU MARCHÉ : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DÉLAI D'EXÉCUTION : Soixante (60) jours**

**FINANCEMENT : Appui Budgetaire Sectoriel (ABS)**

**PRM\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Enregistré au Service des Impôts**

2. Formulaire de Marché

*[L’Attributaire remplit ce Formulaire de marché conformément aux indications en italiques]*

AUX TERMES DU PRÉSENT MARCHÉ, conclu le *[date]* \_\_\_ jour de *[mois]* \_\_\_ de\_\_ *[année]* \_\_\_\_

ENTRE

(1) Le Ministère de la Santé et du Développement Social de la République du Mali, agissant au nom et pour le compte de l’Etat du Mali, désigné ci-après par le terme « le Maître d’Ouvrage », représentée aux présentes par le Ministre de la Santé et du Développement Social, d'une part, d’une part, et

(2) *[insérer le nom légal complet du Titulaire]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de *[insérer l’adresse complète du Titulaire]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ci-après dénommé le « Titulaire »), d’autre part :

ATTENDU QUE l’Autorité contractante a lancé un appel d’offres pour certaines Fournitures et/ou certains Services connexes, à savoir *[insérer une brève description des Fournitures et/ou des Services connexes]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ et a accepté l’offre du Titulaire pour la livraison de ces Fournitures et la prestation de ces Services connexes, pour un montant de *[insérer le montant du Marché]* \_\_\_\_\_\_\_ (ci-après dénommé le « montant du Marché») et dans le délai maximal de *[insérer le délai maximal de réalisation des fournitures et services connexes]*.

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

1. Dans ce Marché, les mots et expressions auront le même sens que celui qui leur est respectivement donné dans les clauses du Marché auxquelles il est fait référence.
2. Les documents ci-après sont réputés faire partie intégrante du Marché et être lus et interprétés à ce titre :
3. Le présent Formulaire de Marché ;
4. La Notification du Marché adressée au Titulaire par l’Autorité contractante ;
5. L’offre et les Bordereaux des prix présentés par le Titulaire ;
6. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
7. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ;
8. le Bordereau des quantités, Calendrier de livraison ;
9. Le Cahier des Clauses techniques particulières (CCTP) ; et
10. [Ajouter ici tout(s) document(s) supplémentaire (s} éventuels] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
11. Le présent Formulaire de Marché prévaudra sur toute autre pièce constitutive du Marché. En cas de différence entre les pièces constitutives du Marché, ces pièces prévaudront dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus.
12. En contrepartie des paiements que l’Autorité contractante doit effectuer au bénéfice du Titulaire, comme cela est indiqué ci-après, le Titulaire convient avec l’Autorité contractante par les présentes de livrer les Fournitures et/ou de réaliser les Services connexes, et de remédier aux défauts de ces Fournitures et/ou Services connexes conformément à tous égards aux dispositions du Marché.
13. L’Autorité contractante convient par la présente de payer au Titulaire, en contrepartie des Fournitures et/ou Services connexes, le montant du Marché, ou tout autre montant dû au titre du Marché, et ce, aux échéances et de la façon prescrites par le Marché.
14. Le présent marché ne sera définitif qu'après son approbation par l'autorité compétente comme prévu par le code des marchés publics en vigueur en République du Mali.

EN FOI DE QUOI, les parties au présent Marché ont fait signer le présent document relatif au marché de fourniture et installation d’équipements médicaux destinés à l’amélioration du plateau technique des hôpitaux Régionaux de Kayes, Ségou et Mopti, conclu entre le Ministère de la Santé et du Développement Social et l’entreprise [indiquer la raison sociale et l’adresse complète de l’entreprise] passé après [préciser le mode de passation du marché], pour un montant de (préciser le montant du marché) FCFA (hors taxes) en application des dispositions de l’Arrêté n°…./MEF-SG du …….. fixant le régime fiscal et douanier applicable au (insérer l’objet), financé sur le Budget National à hauteur de 100% pour un délai d’exécution de soixante (60) jours, conformément aux lois en vigueur au Mali, les jour et année mentionnés ci-dessous.

|  |  |
| --- | --- |
| Lu et accepté par :  Le Titulaire (ou le prestataire de service)  Bamako, le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Conclu par  Le Directeur des Finances et du matériel du Ministère de la Santé et du Développement Social  Bamako, le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Vu par le Délégué du Contrôleur Financier  Auprès du Ministère de la Santé  et du Développement Social  Bamako, le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Approuvé par Le Ministre de la santé et du Développement Social  Bamako, le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

3. Modèle de garantie de bonne exécution (garantie émise par un organisme financier)

*[Sur demande du Titulaire, l’organisme financier (garant) remplit cette garantie de bonne exécution type conformément aux indications en italique]*

Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Appel d’offres no : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Insérer nom et adresse de l’organisme financier d’émission]*

**Bénéficiaire :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Insérer les nom et adresse du Maître d’Ouvrage]*

**Garantie de bonne exécution no. :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nous avons été informés que \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[nom du Titulaire]* (ci-après dénommé « le Titulaire ») a conclu avec vous le Marché no. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Insérer le n°] en* date du \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Insérer la date]* pour l’exécution de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*Insérer la description des fournitures et/ou services connexes]* (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Titulaire, nous \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Insérer le nom de la banque]* nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Insérer la somme en chiffres]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Insérer la somme en lettres].*

Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Titulaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente garantie expire au plus tard le \_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Insérer la date]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Insérer le mois]* 2*\_\_\_\_ [Insérer l’année],* [[3]](#footnote-3) et toute demande de paiement doit être reçue au plus tard à cette date.

La présente garantie est établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA révisé du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés (JO OHADA n° 22 du 15 février 2011) dont les articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie et à ses mentions obligatoires.

Cette garantie est délivrée en vertu de l’agrément n°………………….du …………………… Ministère chargé des Finances.

*[Insérer le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la garantie au nom de la banque]*

*[Insérer la signature]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Signature]

**Note :** Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document*.*

4. Modèle de garantie de remboursement d’avance (garantie émise par un organisme financier)

[Sur demande du Titulaire, l’organisme financier (garant) remplit cette garantie de bonne exécution type conformément aux indications en italique]

Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Appel d’offres no : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Insérer nom de la banque et adresse de la banque d’émission]

*Bénéficiaire :* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Insérer les nom et adresse de l’autorité contractante] *Garantie de restitution d’avance no. : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Nous avons été informés que \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* [insérer le nom du Titulaire] *(ci-après dénommé « le Titulaire») a conclu avec vous le Marché N°* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Insérer le N°] *en date du \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* [Insérer la date] pour *l’exécution \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* [insérer la description des fournitures et/ou services] *(ci-après dénommé « le Marché »).*

*De plus, nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance au montant de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* [Insérer la somme en chiffres] *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* [Insérer la somme en lettres] *est versée contre une garantie de restitution d’avance.*

*A la demande du Titulaire, nous \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* [Insérer le nom de la banque] *nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* [Insérer la somme en chiffres] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Insérer la somme en lettres]. *Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le fournisseur (ou « le prestataire de service ») ne se conforme pas aux conditions du Marché parce qu’il a utilisé l’avance à d’autres fins que la livraison des fournitures.*

*Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle à la réception par le Titulaire de l’avance mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[insérer le numéro du compte bancaire] *à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* [insérer les nom et adresse de la banque].

*La présente garantie expire au plus tard le \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2\_\_\_\_ et toute demande de paiement doit être reçue au plus tard à cette date.*

*La présente garantie est établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA révisé du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés (JO OHADA n° 22 du 15 février 2011) dont les articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie et à ses mentions obligatoires.*

*Cette garantie est délivrée en vertu de l’agrément n°………………….du …………… Ministère chargé des Finances.*

[Insérer le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la garantie au nom de la banque]

[Insérer la signature]

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation.

1. Si applicable. [↑](#footnote-ref-1)
2. Partie à biffer si la garantie de bonne exécution n’est pas exigée. [↑](#footnote-ref-2)
3. *La date est établie conformément à l’article 17.4 des Cahier des Clauses administratives générales (« CCAG »), en tenant compte de toute obligation de garantie du Titulaire en vertu de l’article 27.2 du CCAG/CCAP. Dans le cas d’une prorogation de la durée du Marché, le Maître d’Ouvrage devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie.*  [↑](#footnote-ref-3)